OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia onkologicznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System zarządzania radioterapią i brachyterapią (w tym stacje opisowe) - 1 szt. System planowania leczenia dla fizyków – 4 szt. Stacje do konturowania dla lekarzy – 3 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zarządzania radioterapią i brachyterapią (w tym stacje opisowe) | 1 |  |  |
| 2. | System planowania leczenia dla fizyków | 4 |  |  |
| 3. | Stacje do konturowania dla lekarzy | 3 |  |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-3) (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System zarządzania radioterapią i brachyterapią (w tym stacje opisowe) - 1 szt. System planowania leczenia dla fizyków – 4 szt. Stacje do konturowania dla lekarzy – 3 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Informacje ogólne (dot. stacji do konturowania dla lekarzy i stacji z systemu planowania leczenia dla fizyków) |  |  | - - - |
|  | Stacje w pełni przystosowane do współpracy i obsługi (w tym planowanie terapii) posiadanych przez Zamawiającego systemów do radioterapii w postaci noża cybernetycznego oraz aparatu do tomoterapii | TAK, podać |  | - - - |
|  | Poziom integracji zestawu | podać |  | Oba typy stacji: - jednego producenta – 5 pkt.; - dwóch producentów – 1 pkt. |
|  | STACJE DO KONTUROWANIA DLA LEKARZY - 3 STACJE |  |  | - - - |
|  | Stacje konturowania wyposażone w referencyjny monitor medyczny zgodny ze standardem DICOM o przekątnej min. 27”, wyświetlające obraz w proporcji min. 16:10 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wszystkie dane pacjentów, obrazy, struktury, przechowywane w jednej centralnej bazie danych | TAK |  | - - - |
|  | Narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu wbudowanego modelu anatomicznego | TAK |  | - - - |
|  | Narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu definiowanego przez użytkownika atlasu struktur anatomicznych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonywanie rejestracji nieelastycznej (translacja, obrót) obrazów różnych modalności | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość importu obrazów tomograficznych różnych modalności min.: MR, PET-CT, CBCT, 4DCT zgodnych ze standardem DICOM | TAK, podać |  | - - - |
|  | Deformacyjna rejestracja obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT, 4DCT) – co najmniej 1 licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Deformacyjne przenoszenie struktur anatomicznych pomiędzy różnymi seriami obrazów | TAK |  | - - - |
|  | Ocena i porównywanie planów leczenia w tym z użyciem modeli radiobiologicznych – co najmniej 1 licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wspólna baza danych z systemem planowania leczenia niewymagająca przesyłania (import/export) danych w formacie DIOCOM i pozwalająca na dostęp do danych pacjentów z dowolnego stanowiska systemu do konturowania | TAK |  | - - - |
|  | Export i import danych w formacie DICOM, obsługa Query/Retrieve z systemów PACS | TAK |  | - - - |
|  | SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA DLA FIZYKÓW - 4 STACJE |  |  | - - - |
|  | Architektura oparta na serwerze obliczeniowym oraz stacjach klienckich z dedykowanymi monitorami. | TAK |  | - - - |
|  | Serwer wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kart graficznych. | TAK |  | - - - |
|  | Konfiguracja zawiera dwa serwery obliczeniowe, w każdym po dwie karty graficzne (karta do obliczeń obrazowych i karta do obliczeń w aplikacji) | TAK |  | - - - |
|  | W konfiguracji zapasowy serwer obliczeniowy | TAK |  | - - - |
|  | Monitory referencyjne zgodne ze standardem DICOM o przekątnej min. 27 cale wyświetlające obraz w proporcji min. 16:10 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość importu obrazów tomograficznych różnych modalności min.: MR, PET-CT, CBCT, 4DCT zgodnych ze standardem DICOM | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wykonywanie rejestracji nieelastycznej (translacja, obrót) obrazów różnych modalności | TAK |  | - - - |
|  | Deformacyjna rejestracja obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT, 4DCT) – co najmniej 1 licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu klasy CCC lub równoważnym | TAK |  | - - - |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu typu Monte Carlo | TAK |  | - - - |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z i bez filtra spłaszczającego (FFF) | TAK |  | - - - |
|  | Planowanie technik 3D, IMRT (dynamiczne i Step&Shoot), VMAT, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Planowanie leczenia techniką tomoterapii, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Planowanie technik stereotaktycznych, w tym dla posiadanego aparatu CyberKnife – co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | Licencje dostępne w momencie dostawy – 5 pkt.; Licencje dostarczone w okresie trwania gwarancji – 0 pkt. |
|  | Możliwość automatycznego planowania leczenia nowotworów piersi – co najmniej 1 licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość planowania leczenia w oparciu o obrazy MR | TAK |  | - - - |
|  | Planowanie technik elektronowych z wykorzystaniem obliczeń typu Monte Carlo, co najmniej jedna licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Planowanie leczenia z wykorzystaniem wielokryterialnej optymalizacji w sensie Pareto, z możliwością nawigowania „on-line” w całej przestrzeni gotowych rozwiązań planów leczenia, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne przeliczanie przygotowanego planu na dowolny inny akcelerator użytkownika, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość przeliczenia oryginalnego planu na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta, w tym na obrazie MVCT i CBCT poprzez automatyczne narzucenie gęstości na obraz bez konieczności definiowania struktur wewnętrznych, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość deformacyjnego przeniesienia obliczonego rozkładu dawki na oryginalne obrazy CT do planowania leczenia, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość akumulowania zrealizowanych rozkładów dawki oraz skalowania dostarczonej dawki względem dawki przepisanej, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Planowanie adaptacyjne z uwzględnieniem dawki skumulowanej pochodzącej z obliczeń na obrazach weryfikacyjnych, w tym MVCT lub CBCT i przeniesionej deformacyjnie na nowy obraz CT planowania leczenia, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Planowanie adaptacyjne kolejnych kursów leczenia z uwzględnieniem rozkładu dawki planu pierwotnego przeniesionego deformacyjnie na nowy obraz CT planowania leczenia, co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyzacja planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika protokołów tworzenia planów leczenia | TAK |  | - - - |
|  | Export i import danych w formacie DICOM. Integracja z serwerami PACS oraz systemem OIS posiadanym przez Zamawiającego użytkownika | TAK |  | - - - |
|  | Obliczenia wartości TCP i NTCP dla struktur zdefiniowanych przez użytkownika. | TAK |  | - - - |
|  | Ocena i porównywanie planów leczenia w tym z użyciem modeli radiobiologicznych – co najmniej 1 licencja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne przeliczanie przygotowanego planu leczenia na dowolny inny aparat terapeutyczny użytkownika - co najmniej 2 licencje | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość optymalizacji planu leczenia na obrazie 4DCT, z uwzględnieniem pozycji obszaru tarczowego na wszystkich fazach oddechowych | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja oceny planów leczenia pozwalająca na automatyczne obliczenie zaburzonych rozkładów dawki z uwzględnieniem przesunięcia obszaru tarczowego, niedokładności umieszczenia izocentrum oraz ruchu oddechowego wraz ze statystyką zaburzeń | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość obliczenia rozkładów dawki planu weryfikacyjnego na dowolnym zdefiniowanym przez Zamawiającego fantomie | TAK |  | - - - |
|  | Wydruk protokołu planu leczenia w formacie pdf | TAK, podać |  | Możliwość edycji szablonu protokołu przez użytkownika: Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | Import obrazów w formacie DICOM z serwerów PACS z wykorzystaniem QUERY/RETRIEVE | TAK |  | - - - |
|  | Przygotowanie, wprowadzenie i modyfikacja modeli wiązek terapeutycznych wskazanych przez użytkownika aparatów terapeutycznych | TAK |  | - - - |
|  | SYSTEM ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ I BRACHYTERAPIĄ (W TYM STACJE OPISOWE) |  |  | - - - |
|  | Stacje opisowe w ilości 4 szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor typu „Quad Core i7” lub równoważny, RAM min. 16GB, dysk typu SSD min. 512GB, karta grafiki nVidia 4GB RAM lub równoważna, monitor min. 24’’ | TAK, podać |  | - - - |
|  | Komputerowy system weryfikacji i zarządzania planami leczenia wykonanymi przy pomocy systemów planowania posiadanych przez Zamawiającego. | TAK |  | - - - |
|  | Licencje umożliwiające uruchomienie systemu na każdej z dostarczanych stacji opisowych | TAK |  | - - - |
|  | System wspierający posiadane przez Zamawiającego aparaty terapeutyczne | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwiające weryfikację poprawności obliczeń jednostek monitorowych, dawki w punkcie oraz czasów napromieniania | TAK |  | - - - |
|  | System umożliwiający przeprowadzenie niezależnych obliczeń dozymetrycznych dla planów leczenia wykonanych w technikach: 3DCRT, IMRT, VMAT, SRT/SBRT (CyberKnife), tomoterapia, brachyterapia. | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające importowanie parametrów planu leczenia z systemu planowania leczenia wiązkami zewnętrznymi min.: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, nazwę wiązki, kąt gantry, kąt kolimatora, wielkość pola, SSD, dawkę frakcyjną, informacje o klinach. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwia importowanie parametrów planu leczenia z systemu planowania leczenia brachyterapią min.: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, typ aplikatora, typ źródła promieniotwórczego, punkty normalizacji dawki, dawkę frakcyjną. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwia eksport parametrów planu leczenia do systemu OIS | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwia import statycznych oraz dynamicznych sekwencji listków MLC dla planów IMRT/VMAT w celu weryfikacji obliczeń jednostek monitorowych lub dawki w punkcie | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwia import obszarów zainteresowania (ROI) | TAK |  | - - - |
|  | Moduł „Brachyterapia” systemu wykorzystuje wytyczne TG-43 lub równoważne | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obliczenia dla technik TomoHelical, TomoDirect, TomoEdge dla posiadanego aparatu Radixact. | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwiające automatyczny import i generowanie raportu wraz z możliwością powiadomienia o wynikach w formie e-mail | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Gwarancja [miesiące] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. Okres gwarancji min. 24 miesiące na oprogramowanie z włączeniem aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności | TAK, >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt.; inne – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty). |
|  | Zapewnienie min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | Podać |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | TAK |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać przy dostawie wyposażenia dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | TAK |  | - - - |
|  | Nieograniczone czasowo licencje na funkcjonalności DICOM | TAK |  |  |
|  | Podstawowa konfiguracja parametrów DICOM, w szczególności dodanie lub modyfikacja węzłów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia. Wszystkie wykorzystane adresy IP oraz nazwy AE Title powinny być udokumentowane wraz z krótkim opisem urządzenia, do którego adres zostały przypisane | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (12 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem. uwaga - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia specjalistyczne dla zespołu lekarzy z zakresu funkcjonalności systemu realizowane w ośrodkach referencyjnych wykonawcy lub w ramach warsztatów/kursów/konferencji organizowanych przez towarzystwa naukowe lub wyspecjalizowane organizacje szkoleniowe – minimum 8 osobo-szkoleń | TAK |  |  |
|  | Szkolenia specjalistyczne dla zespołu fizyków z zakresu funkcjonalności systemu (podstawy planowania, zagadnienia fizyczne systemu, zaawansowane techniki planowania) realizowane w ośrodkach referencyjnych wykonawcy lub w ramach warsztatów/kursów/konferencji organizowanych przez towarzystwa naukowe lub wyspecjalizowane organizacje szkoleniowe – minimum 8 osobo-szkoleń | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższym nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla informatyków (min. 2) osoby dla wszystkich etapów szkoleń) z zakresu administrowania, konfiguracji i diagnostyki, sposobów archiwizacji i zabezpieczenia danych. uwaga – szkolenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | TAK |  | - - - |