NSSU.DFP.271.15.2018.ADB                                                                                                                                                         Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3

Dostawa noża harmonicznego (typ 2 – otolaryngologia – 1 szt.) przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ...............................................

Producent: .................................................

Kraj produkcji: ..............................................

Rok produkcji: .............................................

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Nóż harmoniczny (typ 2 – otolaryngologia) | 1 |  |  |

|  |  |  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |

C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł):

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Liczba miesięcy | Cena brutto miesięcznego przechowywania w magazynie 1 sztuki sprzętu (w zł) | D: Cena brutto przechowywania w magazynie łącznej liczby sztuk sprzętu przez zakładaną łączną liczbę miesięcy (w zł): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż harmoniczny (typ 2 – otolaryngologia) | 1 | 14 |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wykorzystujący technologię ultradźwiękową oraz zaawansowaną technologię bipolarną, posiadający zdolność do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy co najmniej 7[mm] włącznie, wraz z oprzyrządowaniem | Tak, podać |  | co najmniej 7 [mm] – 1 pkt., większe średnice – 3 pkt. |
|  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. 9 cm (+/- 5 [%]) Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym kolorowy przewód dla zwiększonej widoczności. Ilość 2 szt. lub narzędzie hybrydowe, posiadające dwa przyciski aktywujące „seal and cut” oraz „seal”, kompatybilne z przetwornikiem PIEZOELEKTRYCZNYM posiadającym przewód w kolorze szarym dla zwiększonej widoczności | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm (+/- 5 [%]) z technologią adaptacji do tkanki. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Ilość 2 szt. lub narzędzie hybrydowe o dł ramienia 35 cm z technologią inteligentnego monitorowania tkanki, z dwoma przyciskami aktywującymi „seal and cut” oraz „seal” | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowe nożyczki do zamykania naczyń (do 7 mm włącznie) wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm, (+/- 5 [%]) artykulacja minimum do 60 stopni. Instrument posiadający zakrzywione bransze o długości 20 mm (+/- 5 [%]) i aktywację ręczną. Ilość 2 szt. lub nożyczki do zamykania naczyń wykorzystujących obok technologii zaawansowanej bipolarnej również technologię ultradźwiękową, dł. Zakrzywionych branszy 16mm. | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 18 cm, śr 8,5 mm z prostymi branszami 18mm. (+/- 5 [%]) Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu nożycowy. Ilość 1 szt. lub: - końcówka hybrydowa dł 20 cm, średnica 5 mm. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące „Seal&cut” oraz „Seal”. kształt uchwytu pistoletowy, lub: - jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o branszy w kształcie zaostrzonej szpatuły, dedykowana do zabiegów otolaryngologicznych: Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min i regulowaną długość ramienia 4-9cm. Średnica ramienia 3mm. Kształt uchwytu ołówkowy, bransza w kształcie zaostrzonej szpatuły z możliwością cięcia i koagulacji | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, (+/- 5 [%]) jednorazowe, sterylne. Ilość 2 szt. lub nożyczki wykorzystujące obok technologii zaawansowanej bipolarnej również technologię ultradźwiękową dł branszy 20m, dł ramienia 20 cm. | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego o długości 17 cm. (+/- 5 [%]) Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód. Ilość 2 szt. lub końcówka hybrydowa o dł 20 cm, końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące „seal&cut” oraz „seal”, kształt uchwytu pistoletowy, kolor przewodu przetwornika szary. | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm z zakrzywionymi branszami 15mm (+/- 5 [%]). Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Ilość 2 szt. lub końcówka hybrydowa dł 20 cm, średnica 5 mm z zakrzywionymi branszami o dł 16mm. Końcówka posiadająca dwa przyciski aktywujące „Seal&cut” oraz „Seal”. | tak |  | - - - |
|  | Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wykorzystujący technologię ultradźwiękową oraz zaawansowaną technologię bipolarną lub wielofunkcyjny, modułowy zestaw do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wykorzystujący technologię ultradźwiękową oraz zaawansowaną technologię bipolarną. | tak |  | - - - |
|  | Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowującym do niego rodzaj technologii i parametry pracy lub generator z wbudowanym uniwersalnym koncentrycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowującym do niego rodzaj technologii i parametry pracy. | tak |  | - - - |
|  | Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. | Tak, podać |  | panel przedni dotykowy – 2 pkt., inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora lub panel tylny gdzie do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi wbudowanie są w miejsce gniazda USB gniazda Link-in (dla wtyczki 26-stykowej) oraz Link-out (dla wtyczki 14-stykowej). | tak |  | - - - |
|  | Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii | tak |  | - - - |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora | Tak, podać |  | z regulowanym poziomem głośności – 1 pkt. brak w/w rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Kabel zasilający. Ilość 1 szt. lub 2 sztuk kabla zasilającego, o ile oferowany zestaw wymaga osobnego zasilania dla każdego z modułów | tak |  | - - - |
|  | Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek posiada otwór w kolumnie służący do przeprowadzenia kabla sterującego. Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka. Ilość 1 szt. lub wózek czterokołowy, z blokadą zarówno tylnych jak i przednich kół, wózek bez otworu w kolumnie służącego do przeprowadzenia kabla sterującego, o ile konstrukcja oferowanego wózka nie wymaga takiego otworu do poprawnego działania. | tak |  | - - - |
|  | Konektor umożliwiający podłączenie przetworników piezoelektrycznych. Ilość 1 szt. lub generator posiadający 2 gniazda umożliwiające podłączenie przetworników piezoelektrycznych i jednocześnie narzędzi do termofuzji, bez konieczności zastosowania konektora. | tak |  | - - - |
|  | Konektor umożliwiający podłączenie narzędzi do termofuzji tkanki. Ilość 1 szt. lub generator posiadający 2 gniazda umożliwiające podłączenie przetworników piezoelektrycznych i jednocześnie narzędzi do termofuzji, bez konieczności zastosowania konektora. | tak |  | - - - |
|  | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. Ilość 1 szt. lub przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w kryształy piezoelektryczne – zakres częstotliwości pracy 47kH i szary przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | tak |  | - - - |
|  | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i srebrny przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. Ilość 1 szt. lub przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w kryształy piezoelektryczne – zakres częstotliwości pracy 47kH i szary przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | tak |  | - - - |
|  | Aparat w pełni współpracujący z systemem sal zintegrowanych przewidzianych do wdrożenia w obiekcie NSSU | podać |  | tak – 5 pkt., nie – 0 pkt. |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu pozbawienia aparatury kodów serwisowych przeznaczonych jedynie do użytku wewnętrznego firmy oferującej autoryzowany serwis jej urządzeń i dopuści urządzenie, do którego diagnostyki i usuwania drobnych usterek nie jest konieczna znajomość kodów serwisowych, a jedynie posiadanie stosownej instrukcji obsługi. | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba). Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu szkolenia w przypadku urządzeń niewpinanych w system gromadzenia dokumentacji medycznej (gdy urządzenie nie tworzy żadnej dokumentacji )oraz nieposiadających funkcji zdalnej diagnostyki. | tak lub nie dotyczy |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu udostępnienia przez Wykonawcę dokumentacji serwisowej, której treść przeznaczona jest tylko do użytku wewnętrznego firmy oferującej autoryzowany serwis jej urządzeń i uzna instrukcję obsługi zawierającą informację dotyczącą kontroli, konserwacji oraz diagnostyki i usuwania drobnych usterek. | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |