OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa,  instalacja i uruchomienie diatermii  bipolarnej do zabiegów endoskopowych oraz szkolenie personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (2017): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej | tak |  | --- |
|  | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm włącznie Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop | tak |  | --- |
|  | Możliwość Współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamocowania diatermii na jednej platformie jezdnej | tak |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | tak |  | 10” – 0 pkt. >10” – 5 pkt. |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej | tak |  | --- |
|  | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | tak |  | --- |
|  | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: Monopolarne / uniwersalne – min. 2 bipolarne – min. 2 elektrody biernej – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie kabli elektrody biernej w systemie jednopinowym oraz w standardzie Valleylab | tak |  | --- |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych przez użytkownika bez zdejmowania obudowy | tak |  | --- |
|  | Moc maksymalna dla cięcia monopolarnego i bipolarnego min. 400 W | tak |  | --- |
|  | Program do resekcji bipolarnej w środowisku soli fizjologicznej o mocy min. 400W | tak |  | --- |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny | tak |  | 3 rodzaje - 0 pkt. >3 rodzaje - 5 pkt. |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | tak |  | 2 rodzaje - 0 pkt. >2 rodzaje - 5 pkt. |
|  | Możliwość regulacji intensywności prądu cięcia każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | tak |  | --- |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | tak |  | --- |
|  | Aparat powinien umożliwić regulację intensywności koagulacji każdego w/w rodzaju w skali min. 10-stopniowej | tak |  | --- |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | tak |  | --- |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | tak |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia aktywacji Auto Start dla instrumentów do zamykania dużych naczyń do zabiegów otwartych | tak |  | --- |
|  | Możliwość zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami | tak |  | --- |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | tak |  | --- |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | tak |  | --- |
|  | Włącznik podwójny nożny z przyciskiem do zmiany programów, przystosowany do mycia w myjce | tak |  | --- |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ, z rozpoznawaniem przyłączonego narzędzia 4 m | tak |  | --- |
|  | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł 4m | tak |  | --- |

|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 2 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 3 | szkolenia dla personelu medycznego (1 osoba) i technicznego (2 osoby) w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] na urządzenie | >= 36 | podać | 36 miesięcy 0 pkt, 37 miesiący i więcej 5 pkt. |
|  | Okres gwarancji na wyposażenie zużywalne w zakresie wad ukrytych | >= 6 | podać | 6 miesięcy 0 pkt, 7 miesięcy i więcej 3 pkt |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni | podać | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| - 54 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| - 55 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| - 56 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| - 57 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| - 58 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi (kwalifikacja instalacyjna i operacyjna) | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego ( 1 osoba) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |

Uwaga: Parametry punktowane należy zaokrąglić do pełnych jednostek .