OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń chłodniczych dla Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU)

wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu – 38 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadne urządzenie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Tabela wyceny:

| Pozycja: | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka/zamrażarka medyczna | 24 |  |  |
| 2. | Chłodziarka/ zamrażarka medyczna typ 2 | 3 |  |  |
| 3. | Chłodziarka laboratoryjna z systemem alarmów i możliwością wpięcia do systemu monitoringu temperatur | 6 |  |  |
| 4. | Chłodziarka/zamrażarka medyczna | 1 |  |  |
| 5. | Chłodziarka/zamrażarka medyczna | 3 |  |  |
| 6. | Witryna chłodnicza typ 2 | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto za cały sprzęt (wszystkie pozycje 1-6) (w zł): |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto wszystkich szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł): |  |
| --- | --- |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Chłodziarka/zamrażarka medyczna (24 szt.) |  |  |
| Nazwa i typ: | …………………………………………. |  |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |  |
| Rok produkcji (min. 2020): | …………………………………………. |  |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): | …………………………………………. |  |

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany /wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |
|  | Wymiary: 700x850x2000 mm (+/- 5%) | Tak, podać |  | --- |
|  | Pojemność chłodziarki: minimalne 300 l, pojemność zamrażarki minimalnie 300 l. | Tak, podać |  | --- |
|  | Zakres temperatury chłodziarki: od +2°C do +12°C; zamrażarki: od -10°C do -30°C. | Tak, podać |  | --- |
|  | Zasilanie 230V/50-60Hz. | Tak, podać |  | --- |
|  | Obudowa wykonane ze stali malowana proszkowo, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  | --- |
|  | Drzwi z systemem automatycznego samodomykania. | Tak |  | --- |
|  | Przednie drzwi chłodziarki pełne. | Tak |  | --- |
|  | Zamek drzwi z kluczem. | Tak |  | --- |
|  | Szuflady ze stali nierdzewnej lub szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym z pleksiglasu. | Tak |  | --- |
|  | Ilość półek w chłodziarce min. 3, półki szklane lub ze stali nierdzewnej gładkie, opcjonalnie perforowane, w zamrażarce min. 2 szuflady ze stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej z frontem przezroczystym z pleksiglasu. | Tak, podać |  | 3 półki chłodziarki, 2 szuflady zamrażarki – 0 pkt Więcej – 1 pkt |
|  | 2 czujniki temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki, ręczne zamrażarki. | Tak |  | --- |
|  | 2 elektroniczne panele sterowania, czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wew. temperaturę oraz alarmy. | Tak |  | --- |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylone drzwi. | Tak |  | --- |
|  | Minimum 2 agregaty. | Tak |  | --- |
|  | Zapis danych do wewnętrznej pamięci rejestratora (bufora) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość wpięcia w zintegrowany system zarządzania temp., otwory walidacyjne. | Tak |  | --- |
|  | Komputerowy rejestrator temperatury (KRT) kompatybilny z systemem monitoringu temperatury firmy GENEZA, pracującym w Zakładzie Diagnostyki, na posiadanych (zakupionych) kluczach licencyjnych. | Tak |  | --- |
|  | Min. 14 punktów pomiarowych (ruterów) do bezprzewodowego systemu rejestracji temperatur. | Tak, podać |  | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 2. Chłodziarka/ zamrażarka medyczna typ 2 (3 szt.)

| Nazwa i typ: | …………………………………………. |
| --- | --- |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |
| Rok produkcji (min. 2020): | …………………………………………. |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotycz): | …………………………………………. |

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| Chłodziarka/ zamrażarka medyczna typ 2 (1 szt.): |  |  |  |  |
|  | Chłodnia medyczna z fabrycznie wbudowanym komputerowym rejestratorem temp. (KRT) posiadającym świadectwo wzorcowania i możliwość przesłania temperatury na komputer o pojemności 700 L (+/- 5%). Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. | Tak, podać |  | --- |
|  | Chłodnia specjalistyczna dedykowana do przechowywania krwi z temperaturą ustawioną fabrycznie na 4 ºC. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. Urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikującą, że jest to urządzenie dedykowane do przechowywania krwi i jej składników. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie wzorcowane termometrem posiadającym świadectwo wzorcowania PCA lub równoważne w minimum 5 punktach każdej szuflady w temp. 4 ºC . Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. Zamawiający dopuszcza szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym wykonanym z pleksiglasu. | Tak, |  |  |
|  | Możliwość połączenia w sieć po interfejsie RS-485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów. | Tak |  | --- |
|  | Rozdzielczość pomiaru temp. (rejestrator) 0,02 ºC. | Tak |  | --- |
|  | Alarm dźwiękowy na wypadek awarii wskazujący zbyt niską/wysoką temperaturę. | Tak |  | --- |
|  | Minimum 5 szuflad z przegródkami dedykowanych do przechowywania jednostek krwi. | Tak, podać |  | --- |
|  | Obieg powietrza wspomagany wentylatorem umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy pojemnikami. | Tak |  | --- |
|  | Drzwi przeszklone zamykane na klucz. | Tak |  | --- |
|  | System automatycznego odszraniania wnętrza nie powodujący wahania temperatury w komorze. | Tak |  | --- |
|  | Minimum 2 platynowe czujniki Pt 100 lub równoważne czujniki kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatur firmy GENEZA i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę. | Tak, podać |  | 2 czujniki – 0 pkt Więcej – 2 pkt |
|  | Oświetlenie wewnętrzne uruchamiane automatycznie przy otwarciu drzwi. | Tak |  | --- |
|  | Niski poziom hałasu w trakcie pracy. | Tak |  | --- |
|  | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. | Tak |  | --- |
|  | Chłodnia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie „leczenia krwią w podmiotach leczniczych”. | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | Tak, podać |  | --- |
| Chłodziarka/ zamrażarka medyczna typ 2 (2 szt.): |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka medyczna/laboratoryjna z fabrycznie wbudowanym komputerowym rejestratorem temp. (KRT) posiadającym możliwość przesłania temperatury na komputer. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji temperatur firmy GENEZA. | Tak |  | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne 720x860x2020mm (+/- 5%)/ wewnętrzne,: 600x695x1505mm (+/- 5%). | Tak, podać |  | --- |
|  | Pojemność chłodziarki 700 L (+/- 5%). | Tak, podać |  | --- |
|  | Zakres temperatury od +2 do +6 °C (ustawienie fabryczne +4 °C) | Tak, podać |  | --- |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz. | Tak, podać |  | --- |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  | --- |
|  | Przednie drzwi chłodziarki przeszklone, zamykane na klucz. | Tak |  | --- |
|  | Nogi regulowane. | Tak |  | --- |
|  | Min. 5 półek szklanych lub stalowych. | Tak, podać |  | --- |
|  | Rejestrator temperatury z możliwością odczytu danych poprzez port USB, zapis danych do wewnętrznej pamięci rejestratora (bufora) | Tak |  | --- |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi | Tak |  | --- |
|  | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne odszranianie wnętrza nie powodujące wahania temperatury wewnątrz komory. | Tak |  | --- |
|  | Otwory do wprowadzania zewnętrznych czujników temperatury. Ilość otworów umożliwiająca podłączenie dwóch czujników temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. Urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikującą, że jest to urządzenie dedykowane do przechowywania krwi i jej składników. | Tak |  | --- |
|  | Rozdzielczość pomiaru temp. (rejestrator) 0,02 ºC. | Tak |  | --- |
|  | Obieg powietrza wspomagany wentylatorem umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy pojemnikami. | Tak |  | --- |
|  | Dwa platynowe czujniki Pt 100 lub równoważne czujniki kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatur firmy GENEZA i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę. | Tak, podać |  | 2 czujniki – 0 pkt Więcej – 2 pkt |
|  | Oświetlenie wewnętrzne uruchamiane automatycznie przy otwarciu drzwi. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia wzorcowane termometrem posiadającym świadectwo wzorcowania PCA lub równoważne, w minimum 5 punktach każdej półki w temp. 4 0C. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. | Tak, podać |  | --- |
|  | Chłodnia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie „leczenia krwią w podmiotach leczniczych”. | Tak |  | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 3. Chłodziarka laboratoryjna z systemem alarmów i możliwością wpięcia do systemu monitoringu temperatur (6 szt.)

| Nazwa i typ: | …………………………………………. |
| --- | --- |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |
| Rok produkcji (min. 2020): | …………………………………………. |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotycz): | …………………………………………. |

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| Chłodziarka laboratoryjna z systemem alarmów i możliwością wpięcia do systemu monitoringu temperatur (2 szt.): |  |  |  |  |
|  | Chłodnia medyczna/ laboratoryjna z fabrycznie wbudowanym komputerowym rejestratorem temp. (KRT) posiadającym świadectwo wzorcowania i możliwość przesłania temperatury na komputer. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji temperatur firmy GENEZA. | Tak |  | --- |
|  | Możliwość połączenia w sieć po interfejsie RS-485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów. | Tak |  | --- |
|  | Pojemność minimum 450 l. | Tak, podać |  | --- |
|  | Praca w zakresie temperatur 2-10 ºC. | Tak, podać |  | --- |
|  | Rozdzielczość pomiaru temp. 0,1 ºC. | Tak, podać |  | --- |
|  | Stabilność temperatury do 0,5 ºC. | Tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia wartości granicznych temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Alarm dźwiękowy na wypadek awarii wskazujący zbyt niską/wysoką temperaturę (regulowane zakresy). | Tak |  | --- |
|  | 5 półek szklanych lub stalowych z możliwością regulacji wysokości osadzenia półek. | Tak, podać |  | --- |
|  | Obieg powietrza wspomagany wentylatorem umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza. | Tak |  | --- |
|  | Drzwi przeszklone zamykane na klucz – 1 chłodnia. | Tak |  | --- |
|  | Drzwi pełne – 1 chłodnia. | Tak |  | --- |
|  | System automatycznego odszraniania wnętrza nie powodujący wahania temperatury w komorze. | Tak |  | --- |
|  | 2 platynowe czujniki Pt 100 lub równoważne czujniki kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatur firmy GENEZA i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę. | Tak, podać |  | --- |
|  | Oświetlenie wewnętrzne uruchamiane automatycznie przy otwarciu drzwi. | Tak |  | --- |
|  | Niski poziom hałasu w trakcie pracy. | Tak |  | --- |
|  | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. | Tak |  | --- |
|  | W przypadku braku energii elektrycznej – awaryjne podtrzymanie napięcia rejestratora temperatury – ciągłość monitoringu. | Tak |  | --- |
|  | Otwory do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury. Ilość otworów umożliwiająca podłączenie dwóch czujników temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Kółka jezdne. | Tak/Nie, Podać |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | Tak, podać |  | --- |
|  | Urządzenia wzorcowane termometrem posiadającym świadectwo wzorcowania PCA lub równoważne w minimum 5 punktach w tym w środku geometrycznym dla każdej półki. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. | Tak, podać |  | --- |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub dobrej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekujących. Gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości | Tak |  | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna z systemem alarmów i możliwością wpięcia do systemu monitoringu temperatur (4 szt.): |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka medyczna/laboratoryjna z fabrycznie wbudowanym komputerowym rejestratorem temp. (KRT) posiadającym świadectwo wzorcowania i możliwość przesłania temperatury na komputer. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji temperatur firmy GENEZA | Tak |  | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne 720x860x2020mm (+/- 5%) / wewnętrzne 600x695x1505mm (+/- 5%). | Tak, podać |  | --- |
|  | Pojemność chłodziarki 700 L (+/- 5%). | Tak, podać |  | --- |
|  | Zakres temperatury +2 do +6°C (ustawienie fabryczne +4 °C). | Tak, podać |  | --- |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz. | Tak, podać |  | --- |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  | --- |
|  | Przednie drzwi chłodziarki przeszklone, zamykane na klucz. | Tak |  | --- |
|  | Nogi regulowane. | Tak |  | --- |
|  | W każdej minimum 5 szuflad z przegródkami (konieczne dodatkowe poprzeczne przegródki do każdej szuflady) i przeźroczystymi frontami (lub przeźroczystymi nakładkami) umożliwiającymi umieszczenie opisu zawartości szuflady, mogące pomieścić łącznie około min. 100-150 jednostek krwi. | Tak, podać |  | --- |
|  | Rejestrator temperatury z możliwością odczytu danych poprzez port USB, zapis danych do wewnętrznej pamięci rejestratora (bufora) | Tak |  | --- |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi | Tak |  | --- |
|  | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne odszranianie wnętrza nie powodujące wahania temperatury wewnątrz komory. | Tak |  | --- |
|  | Otwory do wprowadzania zewnętrznych czujników temperatury. Ilość otworów umożliwiająca podłączenie dwóch czujników temperatury. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. Urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikującą, że jest to urządzenie dedykowane do przechowywania krwi i jej składników. | Tak |  | --- |
|  | Rozdzielczość pomiaru temp. (rejestrator) 0,02 ºC. | Tak, podać |  | --- |
|  | Obieg powietrza wspomagany wentylatorem umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy pojemnikami. | Tak |  | --- |
|  | Dwa platynowe czujniki Pt 100 lub równoważne czujniki kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatur firmy GENEZA i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę. | Tak, podać |  | 2 czujniki – 0 pkt Więcej – 2 pkt |
|  | Oświetlenie wewnętrzne uruchamiane automatycznie przy otwarciu drzwi. | Tak |  | --- |
|  | Urządzenia wzorcowane termometrem posiadającym świadectwo wzorcowania PCA lub równoważne w minimum 5 punktach każdej szuflady w temp. 4 0C. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. | Tak, podać |  | --- |
|  | Chłodnia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie „leczenia krwią w podmiotach leczniczych”. | Tak |  | --- |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 4. Chłodziarka/zamrażarka medyczna (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Producent / kraj produkcji: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (min. 2020): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotycz): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |  |  |
|  | Pojemność brutto/użytkowa: 310/284 l (+/- 5%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (mm): 597/615/1840 (+/- 5%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Poziom szumu: 45 dB (+/- 5%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Napięcie: 220-240 V. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Układ chłodzenia: statyczny. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Zakres temperatur od -9 do -30 ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Rodzaj sterowania: elektroniczne. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny, cyfrowy. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Awaria: sygnał ostrzegawczy optyczny i dźwiękowy. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie szuflad: => 24 kg |  | Tak, podać |  |  |  |  |
|  | Szuflady: minimum 8 sztuk. |  | Tak, podać |  | 8 sztuk – 0 pkt Więcej – 1 pkt |  |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 5. Chłodziarka/zamrażarka medyczna (3 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Producent / kraj produkcji: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (min. 2020): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotycz): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |  |  |
|  | Kontrola temperatury chłodzenia z dokładnością do 0,1°C. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych, otwarcia drzwi na dłużej niż 1 minutę lub braku zasilania. Zamawiający dopuszcza alarm wizualny i akustyczny uruchamiany w przypadku braku zasilania po przywróceniu zasilania. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Wodoszczelny panel sterowania umożliwiający łatwy dostęp do funkcji chłodziarki. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na automatyczny zapis 3 ostatnich zdarzeń alarmowych wraz z datą i godziną. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Możliwość 1-punktowej kalibracji. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Zakres temperatury: od +3 do +16°C (chłodziarka), od -9 do -30 °C (zamrażarka). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Mikroprocesorowy programator temperatury chłodziarki z cyfrowym termometrem z możliwością regulacji temperatury co 0,1ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Wyświetlacz temperatury LED na zewnątrz. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Utrzymanie temperatury w 4ºC: +/- 1ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Pojemność całkowita komory (chłodziarka): 250 l (+/- 5%); pojemność użytkowa komory: 240 L (+/- 5%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Pojemność całkowita komory (zamrażarka): 107 l (+/- 5%); pojemność użytkowa komory: 105 L (+/- 10%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza i statyczny obieg powietrza w części mroźniczej. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie w części chłodniczej i rozmrażanie manualne w części mroźniczej. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wartości granicznych temperatury. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | 5 półek szklanych lub ze stali nierdzewnej z możliwością zmiany ich położenia (chłodziarka), 3 szuflady (zamrażarka). |  | Tak, podać |  | 5 półek (chłodziarka), 3 szuflady (zamrażarka) – 0 pkt Więcej – 1 pkt |  |  |
|  | Półki wyposażone w system opisowy. |  | Tak |  | --- |  |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 6. Witryna chłodnicza typ 2 (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Producent / kraj produkcji: |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (min. 2020): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotycz): |  | …………………………………………. |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |  |  |
|  | Chłodnia medyczna/ laboratoryjna z fabrycznie wbudowanym komputerowym rejestratorem temp. (KRT) posiadającym świadectwo wzorcowania i możliwość przesłania temperatury na komputer. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem rejestracji temperatur firmy GENEZA. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Pojemność 700 l (+/- 5%). |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Możliwość połączenia w sieć po interfejsie RS-485 do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Praca w zakresie temperatur 2 - 10 ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru temp. 0,1 ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Stabilność temperatury do 0,5 ºC. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wartości granicznych temperatury. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy na wypadek awarii wskazujący zbyt niską/wysoką temperaturę (regulowane zakresy). |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | 4 półki szklane lub wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości osadzenia półek. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Obieg powietrza wspomagany wentylatorem umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Drzwi przeszklone zamykane na klucz – 1 chłodnia. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | System automatycznego odszraniania wnętrza nie powodujący wahania temperatury w komorze. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | 2 platynowe czujniki Pt 100 lub równoważne czujniki kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu temperatur firmy GENEZA i czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący wewnętrzną temperaturę. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne uruchamiane automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Niski poziom hałasu w trakcie pracy. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | W przypadku braku energii elektrycznej – awaryjne podtrzymanie napięcia rejestratora temperatury – ciągłość monitoringu. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Otwory do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury. Ilość otworów umożliwiająca podłączenie dwóch czujników temperatury. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Kółka jezdne. |  | Tak/Nie, Podać |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. |  | Tak, podać |  | --- |  |  |
| System do samodzielnej walidacji i mapowania urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System spełnia wszystkie aktualne wymogi prawne obowiązujące przy okresowej walidacji i sprawdzaniu lodówek i zamrażarek medycznych do przechowywania krwi i osocza - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 09 czerwca 2017 w sprawie „Wymagań Dobrej Praktyki Pobierania Krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi; - Wymagań Systemu Zarządzania Jakością w publicznej służbie krwi i laboratoriach medycznych; # - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; - - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ośmiokanałowy Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT o rozdzielczości pomiarowej 0,02ºC z indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP wykonanym dla minimum 10 punktów pomiarowych (70ºC, 37ºC, 20ºC, 21º C, 10ºC, 6ºC, 4ºC, -25ºC, -30ºC, - 35ºC) pozwalające jednoczasowo wykonać walidację i mapowanie urządzenia wyposażonego w 5-6 półek/ szuflad w ciągu 5 dni lub jednoczasową jednopunktową walidację kilku urządzeń stojących w tym samym pomieszczeniu. Świadectwo wzorcowania wymagane na etapie dostawy. |  | Tak |  | 10 punktów pomiarowych dla każdego kanału – 0 pkt Więcej – 1 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 8-10 czujników temperatury, przystosowane do łatwego montażu w walidowanym urządzeniu termicznym. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w długi kabel transmisji danych do komputera PC lub tabletu poprzez złącze USB, współpracujące z systemem Windows 10 lub równoważne, posiadające pamięć minimum 50 000 zapisów. |  | Tak, |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z programem „Obsługi Mierników Geneza” pozwalającym na statystyczne opracowanie wyników, dla którego licencję posiada NSSU. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w program automatycznie generujący na komputerze odpowiednie protokoły sprawdzenia rozkładu temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system awaryjnego podtrzymania rejestracji. |  | Tak |  | --- |  |  |
|  | Urządzenie proste w obsłudze, nie wymagające specjalnego programowania procesu walidacji i mapowania, wyposażone w menu w języku polskim. |  | Tak |  | --- |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla wszystkich głównych składników oferty oraz współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | Tak, podać: >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat. | Tak |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku). | Podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak, podać |  | --- |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). | Tak |  | --- |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego. | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.]. | Tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok. | Tak |  | --- |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | Tak |  | --- |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | Tak |  | --- |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności). | Podać |  | --- |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby). | Tak |  | --- |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby). | Tak |  | --- |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej(przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych. | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak |  | --- |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie). UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | Tak |  | --- |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują). | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | Tak |  | --- |