NSSU.DFP.271.10.2018.ADB                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa cyfrowych, przyłóżkowych aparatów RTG dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz 
z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu (8 szt.).

Uwagi i objaśnienia:
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ......................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ..................................................

Rok produkcji: .....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ...............................

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy, przyłóżkowy aparat RTG | 8 |  |  |

|  |  |  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |

C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł):

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

| Przedmiot | Liczba sztuk | Liczba miesięcy | Cena brutto miesięcznego przechowywania w magazynie 1 sztuki sprzętu (w zł) | D: Cena brutto przechowywania w magazynie łącznej liczby sztuk sprzętu przez zakładaną łączną liczbę miesięcy (w zł): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy, przyłóżkowy aparat RTG | 8 | 14 |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym | TAK |  | --- |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2018 | TAK |  | --- |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  | --- |
|  | Jeden wspólny Certyfikat CE / Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. Główne elementy oferowanego aparatu: - konstrukcja mechaniczna z napędem, - generator wysokiego napięcia, - detektor, - zintegrowana stacja technika, - oprogramowanie, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | --- |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika | TAK |  | --- |
|  | Moc generatora | ≥ 30 kW TAK, podać |  | --- |
|  | Zasilanie 230 V ± 10% | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | TAK |  | --- |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 50 kHz, podać |  | <70kHz – 0 pkt ≥ 70 kHz – 10 pkt |
|  | Zakres napięciowy | ≥ 40-150 kV TAK, podać |  | --- |
|  | Maksymalna wartość prądu | ≥ 400 mA TAK, podać |  | --- |
|  | Zakres prądowo-czasowy | ≥ 0,1-300 mAs TAK, podać |  | --- |
|  | Nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji z możliwością korekty | TAK |  | --- |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  | --- |
| KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |  |
|  | Kolumna teleskopowa | TAK |  | --- |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  | --- |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  | --- |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm TAK, podać |  | --- |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 20kW, podać |  | --- |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm TAK, podać |  | --- |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 50kW, podać |  | --- |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 200 kHU TAK, podać |  | --- |
|  | Pojemność cieplna obudowy lampy | ≥ 1,2 MHU TAK, podać |  | --- |
|  | Kąt obrotu kolimatora | Min. ±900 TAK, podać |  | --- |
|  | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) | TAK |  | --- |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko | ≥ 200 cm TAK, podać |  | Największe 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º | TAK, podać |  | --- |
|  | Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie | ≥ ±1300 TAK, podać |  | --- |
|  | Kąt obrotu kolumny lampy | ≥±2500 TAK, podać |  | --- |
|  | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm | ≥53cm, podać |  | --- |
|  | Filtracja całkowita [mm Al] >= 2,7 | TAK |  | --- |
|  | Filtracja dodatkowa 0, 1,0mm Al,1mm Al +0,1mm Cu, 1mm Al+0,2Cu | TAK |  |  |
| DETEKTOR SYSTEMU DR BEZPRZEWODOWY |  |  |  |  |
|  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna | ≥ 42 x 35 cm TAK, podać |  | --- |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] | ≥ 7,5 mln pikseli TAK, podać |  | --- |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora | ≤ 148 µm TAK, podać |  | ≤140um-10pkt >140 - 0 pkt |
|  | Rozdzielczość | ≥ 3,3 Lp/mm TAK, podać |  | --- |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | ≥ 150 kg TAK, podać |  | --- |
|  | Waga detektora | < 3,2kg TAK, podać |  | --- |
|  | Minimalna ilość ekspozycji możliwa do wykonania z jednego pełnego naładowania akumulatorów, | ≥ 60 TAK, podać |  |  |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 50% dla 1lp/mm | TAK, podać |  | ≤ 52% - 0 pkt > 52% - 10 pkt |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody min. IPX3 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora. | TAK, podać |  | ≤IPX4 - 0 pkt. ≥IPX7- 20 pkt |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤5s | TAK, podać |  | --- |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat | TAK |  | --- |
| STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU |  |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu | TAK |  | --- |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, min. 17” | ≥ 17” TAK, podać |  | <19” – 0 pkt ≥19” – 20 pkt |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s | TAK |  | --- |
|  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK |  | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  | --- |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. Zdjęcie AP, L) | TAK |  | --- |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  | --- |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  | --- |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | TAK |  | --- |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 3000 obrazów TAK, podać |  | --- |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  | --- |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  | --- |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | TAK |  | --- |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  | --- |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość generowania histogramu dla obrazu | TAK |  | --- |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  | --- |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  | --- |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 TAK, podać |  | --- |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  | --- |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  | --- |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka) | TAK |  | --- |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve | TAK |  | --- |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  | --- |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD | TAK |  | --- |
|  | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na USB do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | TAK |  | --- |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK |  | --- |
|  | Oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi | TAK |  | --- |
|  | Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. | Podać |  | --- |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radilogia ogólna), z możliwością wyboru przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACS: - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria) - oprogramowanie neonatologiczne T2 Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | TAK/NIE, Podać |  | TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | TAK |  | ---- |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR | TAK |  | --- |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. | TAK |  | --- |
|  | - Dodatkowy monitor dotykowy na kołpaku lampy LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli do wyboru i zmiany parametrów generatora | TAK/NIE Podać |  | TAK – 20pkt NIE – 0pkt |
|  | Możliwość obsługi aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku umożliwiający - wybór pacjentów z listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist | TAK/NIE Podać |  | TAK – 20pkt NIE – 0pkt |
|  | Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. | 4 km/h TAK, podać |  | --- |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | TAK |  | --- |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | --- |
|  | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna szerokość aparatu | TAK, podać |  | ≤60 cm – 20 pkt >60cm – 0 pkt |
|  | Maksymalna waga aparatu | ≤ 580 kg TAK, podać |  | --- |
|  | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej | ≤140cm, podać |  | --- |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej | ≤ 130 cm, podać |  | --- |
|  | Wysięg względem pionowej osi obrotu kolumny | ≥ 120cm, podać |  | ≥135cm – 10 pkt <135cm – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach | Tak |  | --- |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych | Tak |  | --- |
|  | Przyszła integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS na podstawie licencji pozyskanych przesz NSSU. | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | Min. 24 miesiące |  | >25 miesiecy – 10 pkt ≤ 25 miesięcy – 0 pkt |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK, podać |  | - - - |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 50 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 4 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia wszystkie czynności niezbędne do odbiorów formalnych | TAK |  | - - - |