OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie 15 sztuk pomp infuzyjnych

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa aparatu brutto | A: Cena brutto aparatów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna | 15 |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: |  |

| A+ B: Cena brutto oferty: |  |
| --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE POMPA STRZYKAWKOWA |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa z kablem zasilającym, akumulatorem 15 szt. | tak |  | --- |
|  | Możliwość łączenia w zestawy dwustrzykawkowe | tak |  | --- |
|  | Waga z akumulatorem | Tak, podać |  | najniższa waga – 3 pkt inne proporcjonalnie mniej |
|  | Rozmiary strzykawek możliwych do stosowania [ml] 5, 10, 20 i 50/60 [ml] | tak |  | --- |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o innych rozmiarach (inne niż wymienione w pkt 4) | tak |  | --- |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów | tak |  | --- |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | tak |  | --- |
|  | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym [godz.] | Tak, podać |  | najdłuższy czas pracy - 3 pkt, inne proporcjonalnie mnie |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0 do 100 [%], [godz.] | Tak, podać |  | najkrótszy czas ładowania - 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Możliwość zasilania z instalacji karetki | tak |  | --- |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  | --- |
|  | Możliwość tworzenia biblioteki leków wraz z parametrami ich dozowania | tak |  | --- |
|  | Możliwość wymiany oprogramowania za pomocą złącza RS 232 | tak |  | --- |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | tak |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia pompy do stacji dokującej, LINK4+ Fresenius, DS.4 Medima, System Space B Braun lub Alaris DS (Zamawiający wymaga pomp kompatybilnych z jedną z wymienionych stacji dokujących) | tak |  | --- |
| PARAMETRY PRACY |  |  |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania [ml/h] dla strzykawki 50/60 [ml] >= (0,1 – 90) | tak |  | --- |
|  | Dokładność podaży min.+/- 2 % | tak |  | --- |
|  | Programowanie objętości całej infuzji 0,1 – 999,9 ml | tak |  | --- |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | tak |  | --- |
|  | Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji [bar] (opis) | tak |  | --- |
|  | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży | tak |  | --- |
| PARAMETRY BOLUSA |  |  |  |  |
|  | Szybkość podawania dawki uderzeniowej [ml/h] dla strzykawki 50/60 [ml] | Tak, podać |  | największa 3 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem najszybszej |
|  | Kontrola objętości podawanej dawki uderzeniowej - bolusa w czasie jej infuzji | tak |  | --- |
|  | Możliwość podania dawki uderzeniowej – bolusa bez zatrzymywania infuzji | tak |  | --- |
| ALARMY |  |  |  |  |
|  | Alarmy (dźwiękowe oraz wyświetlane) : okluzji, koniec infuzji, brak strzykawki, rozładowany akumulator, brak zasilania sieciowego, wewnętrzne uszkodzenie, alarm 5 minut do końca infuzji, pusta strzykawka | tak |  | --- |
|  | Inne alarmy (nie wymienione w pkt 25) | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 3 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Możliwość przekazania Zamawiającemu dokumentacji techniczno/serwisowej | podać |  | tak – 3 pkt, nie – 0 pkt |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Pompy są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 osoby i technicznego 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 1 osoba | tak |  |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: pompy infuzyjne | tak |  |