Część 1; poz. 1-6 – dostawa zestawów odczynnikowych do wykrywania DNA genów 
i różnicowania genów karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP, GES

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana dostawa zestawów odczynnikowych (m. in. startery, sondy detekcyjne) umożliwiających jednoczasowe (w trakcie jednej reakcji PCR) wykrycie detekcję genów karbapenemaz, w tym przynajmniej: OXA-23; OXA-48; KPC; NDM, VIM, IMP oraz GES oraz jednoczasowe zróżnicowanie przynajmniej KPC, NDM, OXA-48, VIM spośród wymienionych z jednoczasowym ich zróżnicowaniem w poszczególnych kanałach detekcji. |  |
| 2 | Wymagane dostarczenie wszystkich innych odczynników (jeśli są wymagane) koniecznych do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR i przygotowania reakcji PCR – zgodnie z protokołem producenta zestawu. |  |
| 3 | Możliwość izolacji DNA z komórek bakterii oraz z materiału ludzkiego, w tym przede wszystkim z wymazów odbytniczych. Zamawiający dopuszcza także możliwość izolacji z próbek kału. |  |
| 4 | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) z możliwością jej izolacji na etapie ekstrakcji DNA; - kontroli pozytywnej (osobno dla poszczególnych karbapenemaz lub w jednym miksie reakcyjnym; - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR). |  |
| 5 | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów odczynnikowych, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej PCR dla dowolnej liczby reakcji. |  |
| 6 | Każdorazowo do zamawianego zestawu dołączona przez Producenta szczegółowa instrukcja obejmująca procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu. Wymagane dołączenie instrukcji w wersji polskiej oraz anglojęzycznej wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 7 | Przy każdej dostawie do testu zostanie dołączony przez Producenta Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu. |  |
| 8 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta. |  |
| 9 | Ilość odczynników w zestawie umożliwi wykonanie nie mniej niż 50 oznaczeń. |  |
| 10 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 11 | Wykonawca posiada autoryzację Producenta na sprzedaż odczynników i udzielanie wsparcia merytorycznego. Stosowny dokument zostanie złożony na wezwanie Zamawiającego. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Część 1; poz. 7  - dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane dostarczenie materiałów zużywalnych w (np. płytki) posiadające walidację z oferowanym analizatorem. Materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA. |  |
| 2 | Wymagane dostarczenie foli samoprzylepnej (w przypadku zaoferowania płytek). |  |
| 3 | Wymagane dostarczenie wszystkich innych materiałów zużywalnych posiadających walidację z oferowanym aparatem jeśli są niezbędne do przeprowadzenia reakcji RT PCR i obsługi aparatu. |  |
| 4 | Wszystkie materiały zużywalne należy wyszczególnić w cenniku szczegółowym. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 – dzierżawa analizatora płytkowego do przeprowadzenia zautomatyzowanej reakcji amplifikacji /detekcji w technologii Real-time PCR

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Automatyczny analizator o zakresie oznaczeń odpowiadającemu wykazowi badań podanemu w poz. 1. Wymagana walidacja Producenta. Informacja o przeprowadzonej walidacji podana w manualu do testu lub w odrębnym oświadczeniu Producenta zestawu. W przypadku potwierdzonej walidacji posiadanie Certyfikatu CE IVD dla aparatu nie jest wymogiem koniecznym. |  |
| 2 | Analizator płytkowy do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora. |  |
| 3 | Pojemność aparatu to 96 próbek (pozycji), wyposażony w 6 filtrów detekcyjnych (kanałów detekcji) |  |
| 4 | W przypadku konieczności kompensacji kolorów wymagane dostarczenia zestawu (ów) do jej przeprowadzenia w ilości, która zapewni wykonywanie kompensacji przez cały okres obowiązywania umowy. |  |
| 5 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów. |  |
| 6 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych. Wymagana instrukcja do obsługi oprogramowania w języku polskim. |  |
| 7 | Automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie z możliwością wizualizacji krzywych amplifikacji oraz automatycznym generowaniem wartości Cp/Ct, które umożliwią wstępną interpretacje wyniku. |  |
| 8 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 9 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS). |  |
| 10 | Analizator produkowany w latach 2017-2019. |  |
| 11 | Przegląd techniczny zgodny z wymogami Producenta lecz nie rzadziej niż raz w ciągu roku na koszt Wykonawcy. |  |
| 12 | W przypadku powtarzających się awarii analizatora (trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy W przypadku powtarzających się awarii ekstraktora (maksymalnie trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy spełniający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 14 dnia od daty zgłoszenia trzeciej awarii. |  |
| 13 | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej. |  |
| 14 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji. |  |
| 15 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy. |  |
| 16 | W przypadku konieczności ustawienia aparatu na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy. |  |
| 17 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

**Warunek nie obligatoryjny – w przypadku potwierdzonej walidacji posiadanie Certyfikatu CE IVD nie jest wymogiem koniecznym - niespełnienie warunku nie spowoduje odrzucenie oferty.