Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dla oferowanych odczynników i aparatów

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie alergeny, odczynniki oraz testy posiadają aplikację do aparatu UniCAP 100 |  |
| 2. | Wszystkie alergeny, odczynniki oraz testy posiadają certyfikat CE IVD (za wyjątkiem 206 ACTH oraz 208 tężca) |  |
| 3. | Oferowane do dzierżawy aparaty są kompatybilne z systemem CAP oraz posiadają UPS. Dodatkowo do dzierżawy oferowany jest zestaw komputerowy (komputer z portem RS322, monitor) |  |
| 4. | Automatyczne wykonywanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do wydrukowania wyników |  |
| 5. | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań. |  |
| 6. | Czas wykonania oznaczenia nie przekraczający 3 godzin |  |
| 7. | Zakres wykonywanych oznaczeń: - oznaczanie swoistych IgE (dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych) od 0kU/l - oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków - oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych do co najmniej 4000 kU/l - oznaczanie białka eozynofilowego ECP w monitorowaniu leczenia astmy do 200ug/l - oznaczanie Tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego - do 200 ug/j bez konieczności rozcieńczania - oznaczanie specyficznych IgG (dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych) - test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii |  |
| 8. | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0 - 0,35 kU/l |  |
| 9. | Możliwość jednoczesnego wykonywania min. 3 różnych metod z 1 próbki surowicy krwi |  |
| 10. | Możliwość wykonania kontroli prarametrów w klasie IgG oraz IgA |  |
| 11. | Możliwość wykonania kontroli prarametrów w klasie IgE na poziomie M i H |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek |  |
| 13. | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu – min. 1 miesiąc |  |
| 14. | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 50µl |  |
| 15. | Możliwość diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych, ANCA,MPO, PR3, kardiolipin oraz ß2 – glicoprotein w klasach IgG, IgA i IgM |  |
| 16. | Wykonawca zapewnia dwustronną komunikację/współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym – system Centrum firmy Marcel Sp. z o.o. Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi wykonawca. |  |
| 17. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatów. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dla zestawu komputerowego

Tabela 1. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym

| Przedmiot |  | Liczba [szt.] | Producent, model, rok produkcji (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym |  | 1 | …………………………………………………………………….. |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr wymagany - Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Procesor wersja BOX (z wentylatorem/chłodzeniem) - procesor 64 bitowy o architekturze x86, min. dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,7 GHz - karta graficzna zintegrowana, - kompatybilny z płytą główną z pozycji: lp. 2 |  | TAK/NIE |
| 2 | Płyta główna ATX lub micro ATX - min. 2 gniazda pamięci min. DDR3, - Min. jeden Display port z adapterem do DVI-D - min. jeden port D-sub (VGA), - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - karta sieciowa (LAN, port RJ45) Ethernet 100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą, - min. 2 x SATA III, - min. 2 zewnętrzne porty USB 2.0, - min. 2 zewnętrzne porty min. USB 3.0, - port COM (RS232) lub wyprowadzenie/piny na płycie (zastosowanie tzw. „śledzia”) – opcjonalnie – jeśli tego wymaga analizator, - płyta główna zgodna z systemem Windows 7, 10 lub systemem równoważnym. |  | TAK/NIE |
| 3 | Pamięć RAM - min. 8 GB min. DDR3, - kompatybilna z oferowaną płytą główną |  | TAK/NIE |
| 4 | Obwodowa komputerowa z zasilaczem ATX 4.1 Trwała – umożliwiająca montaż wszystkich podzespołów z tabeli 1, 4.2 kolor czarny/szary. |  | TAK/NIE |
| 5 | Dysk twardy 5.1 HDD lub SSD, 5.2 pojemność min. 500 GB, interfejs SATA III. |  | TAK/NIE |
| 6 | Napęd optyczny - nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA |  | TAK/NIE |
| 7 | Klawiatura z interfejsem USB : - niskoprofilowe klawisze, standard QWERTY, czytelne klawisze, - składane nóżki pozwalające zwiększy - nachylenie, - odporność na zalanie płynami (płyn wypływa na zewnątrz klawiatury) - parametr zaproponowanej klawiatury ma by - dostępny do weryfikacji na stronie www producenta, - klawiatura z trwałym (nieścieralnym) opisem klawiszy, - długość kabla min. 1,5 [m] (jednolity kabel), - kolor: czarny - klawiatura wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), wydzielona część numeryczna w prawej części klawiatury |  | TAK/NIE |
| 8 | Mysz pełnowymiarowa z interfejsem USB - optyczna z rolką do przewijania, - obsługa funkcji 3 klawiszy, - długość kabla min. 1,80 [m] (jednolity kabel), - rozmiar: długość min. 11 [cm], szerokość min. 6 [cm], wysokość min. 3,5 [cm], - rozdzielczość min. 800 DPI, - kolor: czarny. |  | TAK/NIE |
| 9 | System operacyjny - Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/10 Professional 64 bit Polski lub równoważny (opis równoważności na końcu niniejszego załącznika do specyfikacji) – wersja systemu operacyjnego zależna od wymagań oprogramowania analizatora, - Wykonawca gwarantuje legalność oprogramowania. - zainstalowane niezbędne sterowniki. |  | TAK/NIE (Podać nazwę sytemu) ……………………..……………… |
| 10 | Wymagania dodatkowe 10.1 Komputer skompletowany (zmontowany z podzespołów z „Tabeli 1”), gotowy do pracy. |  | TAK/NIE |

*Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 2. Monitor

| Przedmiot |  | Liczba [szt.] | Producent, model, rok produkcji (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor LCD |  | 1 | ………………………………………………………………………………………………. |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr wymagany - Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | - Przekątna ekranu min. 21,5" |  | Parametr wymagany - Spełnia TAK/NIE |
|  | 1.2 Jasność >= 250 cd/m2 |  |  |
|  | 1.3 Kontrast dynamiczny >= 10 000 000:1 |  |  |
|  | 1.4 Rozdz. nominalna 1920x1080 (Full HD) |  |  |
|  | 1.5 Format obrazu: 16:9 |  |  |
|  | 1.6 Czas reakcji <= 5 ms |  |  |
|  | 1.7 Wejście sygnału min. D-SUB, DVI-D |  |  |
|  | 1.8 Podświetlenie LED |  |  |
|  | 1.9 Otwory montażowe VESA 100 X 100 |  |  |
|  | 1.10 Podstawa z możliwością zmiany kąta nachylenia |  |  |
|  | 1.11 Typ matrycy (powłoka): matowa |  |  |
|  | 1.12 Zasilanie: wbudowany AC 230 [V] 50 [Hz] |  |  |
|  | 1.13 Akcesoria: kabel zasilający 230 [V] |  |  |
|  | 1.14 Akcesoria: kabel sygnałowy |  |  |

*Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Za równoważny względem systemu operacyjnego MS Windows 7/10 Professional 64bit PL zostanie uznany system posiadający poniższe funkcjonalności :

- Dostępny graficzny/klasyczny interfejs użytkownika, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, wbudowane w system narzędzia tj:

- narzędzie powiększające ekran tzw. Lupa,

- klawiatura ekranowa,

- możliwość powiększenia wskaźnika myszy.

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o login i hasło,

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Udostępnianie modemu,

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Pełna integracja z systemem InfoMedica (producent: Asseco Medical Management Solutions) oraz AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego.

- Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego).

- Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7/10.