Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 12

Dostawa wszystkich odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania wykazanych barwień wraz z dzierżawą systemu do barwień składającego się z dwóch sztuk analizatorów do wykonania poniższych barwień.

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa odczynników przeznaczonych do badań immunohistochemicznych wraz z materiałami zużywalnymi niezbędnymi do wykonania minimum 40900 oznaczeń w ciągu 2 lat.

- dzierżawa systemu do barwień składającego się z dwóch sztuk aparatów do wykonania w/w badań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis warunków granicznych:

- Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący dwa aparaty tego samego typu  z osprzętem i oprogramowaniem (komputerem, drukarką, drukarką kodów paskowych i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z przeciwciałami (zgodnie z arkuszem cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji), kompletem systemów detekcyjnych, buforów oraz pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

- Ilość wszystkich reagentów oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej powinna umożliwić wykonanie 40900 barwień immunohistochemicznych w ciągu 2 lat.

- System umożliwia w pełni automatyczne barwienia immunohistochemiczne

- System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, mrożakach, rozmazach, cytospinach, bioptatach i szpiku kostnym.

- Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki na wykonanie ok. 40900 badań

- Wykonawca dostarczy puste dyspensery na 10 przeciwciał.

- System zostanie podłączony do systemu informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Patomorfologii Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. Identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu.

- Dwustronna komunikacja z systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego „PatARCH firmy MedLAN”. Podłączenie winno nastąpić w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Szpital. Wszelkie koszty związane z integracją z systemem ponosi Wykonawca.

- System musi być otwarty tzn. umożliwiać stosowanie przeciwciał innych niż producenta aparatu.

- Wykonanie wszystkich etapów barwień immunohistochemicznych tj. odparafinowywanie, odkrywanie antygenu, wywoływanie reakcji barwnej, wybarwienie jąder komórkowych hematoksyliną na pokładzie jednego urządzenia.

- Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów.

- System musi umożliwiać wykorzystanie odczynników i protokołów w metodzie do barwień immunocytochemicznych z zastosowaniem rozmazów cytologicznych

- System IHC musi umożliwiać wykonanie co najmniej 60 barwień IHC w czasie 7,5 h czasu pracy laboratorium na każdym z aparatów.

- System IHC musi oferować możliwość stałego dokładania preparatów w trakcie trwania barwienia, bez konieczności oczekiwania na jego zakończenie.

- Możliwość zaprogramowania barwień „na noc”.

- Możliwość oznaczenia 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy aparatu

- Aparaty bezigłowe - muszą zapewniać stałe warunki reakcji oraz zapobiegać kontaminacji poprzez przeprowadzanie reakcji w niezależnych komorach reakcyjnych dla każdego preparatu (oddzielne szuflady na szkiełka, barwienie w pozycji poziomej)

- System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia

- Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku

- Przeciwciała oraz wszystkie pozostałe reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu

- Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów

- Wszystkie przeciwciała z arkusza cenowego muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania.

- Przeciwciała (w opakowaniach na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania) muszą być kompatybilne z systemem wizualizacyjnym opartym o technologię multimerową i pochodzić od tego samego producenta co system do wizualizacji. Muszą pracować na tkankach kriostatowych i parafinowych.

- Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu

- Systemy wizualizacji zawierają wszystkie odczynniki i inne dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonania badań immunohistochemicznych. Systemy dla przeciwciał mysich i króliczych znakowane HRP i wolne od biotyny. Muszą pracować na tkance kriostatowej i parafinowej.

- Wszystkie przeciwciała i systemy wizualizacji muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności IVD.

- Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień immunohistochemicznych, tych samych na obu aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego (Wykonawcę) na miejscu u Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny, o porównywalnych wynikach kontroli jakości NORDIQC – walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do badań immunohistochemicznych

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem wraz z dostawą sprzętu

- Wykonawca zobowiązany jest (w cenie oferty) do dostarczenia zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień

- Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do (w cenie oferty) obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy

- Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał (w cenie oferty) właściciel aparatów

- Wykonawca zapewni (w cenie oferty) wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru przeciwciał i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy

- W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu i dostarczania produktu równoważnego – zamiennik Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (w cenie oferty) próbki przeciwciał, w przypadku nowych wprowadzanych na rynek immunoreagentów oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników, w tym immunoreagentów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy systemu wraz z częściami zamiennymi są zapewniane przez serwis i na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny. Przy awarii trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy zastępczy lub nowy aparat.

- Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów

- Wykonawca na własny koszt dokona przeprowadzki, instalacji, uruchomienia i walidacji aparatów z bieżącej lokalizacji Szpitala Uniwersyteckiego (bieżąca lokalizacja zakładu – Kraków. Ul. Grzegórzecka 16) do NSSU (Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków, ul. Jakubowskiego 2)

- Możliwość zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu