Dotyczy: części 19

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący dwa aparaty tego samego typu z osprzętem i oprogramowaniem (komputerem, drukarką, drukarką kodów paskowych i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z przeciwciałami (wykaz przeciwciał w arkuszu cenowym), kompletem systemów detekcyjnych, buforów oraz pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Ilość wszystkich reagentów oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki immunohistochemicznej powinna umożliwić wykonanie 23.600 barwień immunohistochemicznych rocznie. |  |
|  | System umożliwia w pełni automatyczne barwienia immunohistochemiczne |  |
|  | System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, mrożakach, rozmazach, cytospinach, bioptatach i szpiku kostnym. |  |
|  | Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki na wykonanie ok. 23.600 badań |  |
|  | Wykonawca dostarczy puste dyspensery na 10 przeciwciał |  |
|  | System musi być otwarty tzn. umożliwiać stosowanie przeciwciał innych niż producenta aparatu. |  |
|  | Wykonanie wszystkich etapów barwień immunohistochemicznych tj. odparafinowywanie, odkrywanie antygenu, wywoływanie reakcji barwnej, wybarwienie jąder komórkowych hematoksyliną na pokładzie jednego urządzenia. |  |
|  | Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów. |  |
|  | System musi umożliwiać wykorzystanie odczynników i protokołów w metodzie do barwień immunocytochemicznych z zastosowaniem rozmazów cytologicznych |  |
|  | System IHC musi umożliwiać wykonanie co najmniej 60 barwień IHC w czasie 7,5 h czasu pracy laboratorium na każdym z aparatów. |  |
|  | System IHC musi oferować możliwość stałego dokładania preparatów w trakcie trwania barwienia, bez konieczności oczekiwania na jego zakończenie. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania barwień „na noc”. |  |
|  | Możliwość oznaczenia 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy aparatu |  |
|  | Aparaty bezigłowe - muszą zapewniać stałe warunki reakcji oraz zapobiegać kontaminacji poprzez przeprowadzanie reakcji w niezależnych komorach reakcyjnych dla każdego preparatu (oddzielne szuflady na szkiełka, barwienie w pozycji poziomej) |  |
|  | System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia |  |
|  | Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku |  |
|  | Przeciwciała oraz wszystkie pozostałe reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu |  |
|  | Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów |  |
|  | Wszystkie przeciwciała (z wykazu przeciwciał w arkuszu cenowym) muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania. |  |
|  | Przeciwciała (w opakowaniach na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania) muszą być kompatybilne z systemem wizualizacyjnym opartym o technologię multimerową i pochodzić od tego samego producenta co system do wizualizacji. Muszą pracować na tkankach kriostatowych i parafinowych. |  |
|  | Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu |  |
|  | Systemy wizualizacji zawierają wszystkie odczynniki i inne dodatkowe wyposażenie niezbędne do wykonania badań immunohistochemicznych. Systemy dla przeciwciał mysich i króliczych znakowane HRP i wolne od biotyny. Muszą pracować na tkance kriostatowej i parafinowej. |  |
|  | Wszystkie przeciwciała i systemy wizualizacji muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności IVD. |  |
|  | Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień immunohistochemicznych, tych samych na obu aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego na miejscu u Zamawiającego |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy. |  |
|  | W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny, o porównywalnych wynikach kontroli jakości NORDIQC – walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do badań immunohistochemicznych |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia (w cenie oferty) zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień |  |
|  | Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do (w cenie oferty) obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy |  |
|  | Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał (w cenie oferty) właściciel aparatów |  |
|  | Wykonawca udzieli (w cenie oferty) wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru przeciwciał i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (w cenie oferty) próbki przeciwciał, w przypadku nowych wprowadzanych na rynek immunoreagentów oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników, w tym immunoreagentów w terminie 7 dni rob. od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i usterek aparatów w ciągu 48 godzin, jeśli usunięcie usterki w tym czasie jest niemożliwe wykonawca zobowiązuje się wykonywać odczyny na własny koszt w innym ośrodku, na urządzeniu tego samego typu, do czasu usunięcia usterki lub dostarczenia i uruchomienia aparatu o nie gorszych parametrach. |  |
|  | Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów, oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.