Dotyczy: części 20

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca dostarczy system do diagnostyki histochemicznej obejmujący dwa aparaty tego samego typu, z osprzętem i oprogramowaniem (komputerem, drukarką, drukarką kodów paskowych i systemem awaryjnego zasilania, które stanowią integralną, dedykowaną do urządzenia część systemu) wraz z odczynnikami (wykaz reagentów w arkuszu cenowym), zestawami detekcyjnymi, kompletem buforów oraz pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Ilość wszystkich reagentów oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki histochemicznej powinna umożliwić wykonanie 22.310 barwień histochemicznych rocznie. |  |
|  | System umożliwia w pełni automatyczne barwienia histochemiczne |  |
|  | System umożliwia pracę na skrawkach parafinowych, bioptatach i szpiku kostnym. |  |
|  | Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki na wykonanie ok. 22.310 barwień |  |
|  | Wykonanie wszystkich etapów barwień histochemicznych tj. odparafinowywanie, reakcja barwna, podbarwienie tła na pokładzie jednego urządzenia. |  |
|  | Zastosowanie bezksylenowej technologii odparafinowania preparatów. |  |
|  | System musi umożliwiać załadowanie jednorazowo co najmniej 20 preparatów do każdego z aparatów. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania barwień z funkcją „opóźniony start”. |  |
|  | Możliwość stosowania jednocześnie 2 do 8 różnych protokołów barwień w jednym cyklu pracy. |  |
|  | System umożliwia zabezpieczenie tkanek przed wysychaniem na każdym etapie barwienia |  |
|  | Stała ilość dozowanych odczynników podczas cyklu barwienia, niezależna od wielkości i umiejscowienia materiału na szkiełku |  |
|  | Wszystkie reagenty używane w procesie barwienia muszą posiadać opakowania zaopatrzone w kody lub chipy rozpoznawalne przez oprogramowanie systemu |  |
|  | Możliwość skanowania szkiełek i odczynników na pokładzie aparatów |  |
|  | Wszystkie zestawy do barwień z załączonej listy muszą być „gotowe do użycia”, bez konieczności rozcieńczania. |  |
|  | Zestaw odczynników zarejestrowany w systemie pozwoli na wykonanie barwień w każdym aparacie tego systemu |  |
|  | Wszystkie systemy do barwień muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności IVD. |  |
|  | Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień, tych samych na obu aparatach, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego na miejscu u Zamawiającego |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy. |  |
|  | W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt równoważny – zamiennik – walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość szkiełek adhezyjnych do barwień histochemicznych kompatybilnych z urządzeniem. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem wraz z dostawą sprzętu |  |
|  | Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do (w cenie oferty) obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia (w cenie oferty) zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień |  |
|  | Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał (w cenie oferty) właściciel aparatów |  |
|  | Wykonawca udzieli (w cenie oferty) wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w zakresie wyboru systemów barwień i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania (w cenie oferty) próbki odczynników w przypadku nowych odczynników wprowadzanych na rynek oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników w terminie 7 dni rob. od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i usterek aparatów w ciągu 48 godzin, jeśli usunięcie usterki w tym czasie jest niemożliwe wykonawca zobowiązuje się wykonywać odczyny na własny koszt w innym ośrodku, na urządzeniu tego samego typu, do czasu usunięcia usterki lub dostarczenia i uruchomienia aparatu o nie gorszych parametrach. |  |
|  | Zamawiający wymaga być pierwszym użytkownikiem aparatów, oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.