Część 4 poz. 1 - dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji DNA/RNA, w tym wirusowych, z bakterii i grzybów

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy posiadają pełną walidację Producenta z oferowanym ekstraktorem. |  |
| 2 | Posiadają odpowiedni zestaw odczynników, który umożliwi izolację kwasów nukleinowych DNA/RNA z szerokiego spektrum prób klinicznych. Nie wymaga się aby odczynniki np. do lizy posiadały Certyfikat CE IVD. |  |
| 3 | Zestawy umożiwią izoalcję DNA/RNA pochodzenia wirusowego, z bakterii i grzybów. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 4, poz. 2 – dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne, które zapewnią przeprowadzenie procesu ekstrakcji. |  |
| 2 | Posiadają pełną walidację Producenta z oferowanym ekstraktorem i są przeznaczone do zastosowania z oferowanym urządzeniem. Nie jest wymagane posiadanie Certyfikatów CE IVD. |  |
| 3 | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA. |  |
| 4 | Materiały zużywalne podać w cenniku szczegółowym. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 4 -  Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania  kwasów nukleinowych DNA/RNA z różnych próbek klinicznych

| 1 | W pełni kompletny ekstraktor do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z próbek materiału ludzkiego z wykorzystaniem cząstek magnetycznych. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wyposażony w komputer, oprogramowanie oraz dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania. Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania aparatu, dobór odpowiednich parametrów ekstrakcji, wprowadzenie nazw i/lub numerów próbek badanych podlegających izolacji. |  |
| 3 | Zainstalowane protokoły do izolacji i oczyszczania genomowego DNA, kwasów nukleinowych pochodzenia wirusowego, z bakterii i grzybów. Możliwość wyboru protokołów z panelu dotykowego. |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania jednego, gotowego do użycia uniwersalnego zestawu odczynników przeznaczonego do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych. |  |
| 5 | Możliwość izolacji DNA/RNA z szerokiego spektrum próbek klinicznych, w tym: krew, osocze, surowica, mocz, kał, BAL, PMR, wymazy – wymóg walidacji Producenta. W przypadku braku walidacji na którykolwiek z wyżej wymienionych materiałów Zamawiający wymaga aby taka walidacja została przeprowadzona z pomocą i na koszt Wykonawcy. |  |
| 6 | Możliwość jednoczasowej, równoległej izolacji z różnego rodzaju materiałów wyjściowych, możliwość łączenia kilku rodzajów przebiegów. |  |
| 7 | Aparat wyposażony w stację chłodzącą do przechowywania eluatów zapobiegającą ich degradacji. Zamawiający dopuszcza również ekstraktor nie wyposażony w stację chłodzącą. |  |
| 8 | Możliwość jednoczasowej, równoległej izolacji DNA/RNA od 1 do 24 próbek. |  |
| 9 | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu różnego rodzaju probówek z materiałem wyjściowym. |  |
| 10 | Ekstraktor produkowany w latach 2018-2019. |  |
| 11 | Możliwość wyboru objętości wyjściowej materiału od 100 l 200 ldo co najmniej 3000 l. do objętości co najmniej 1000 l. |  |
| 12 | Możliwość wyboru objętości eluatu od 50 ldo, co najmniej 200 l. Zamawiający dopuszcza także objętości mniejsze niż 50 l. |  |
| 13 | Aparat wyposażony w lampę UV do dekontaminacji powierzchni roboczej. |  |
| 14 | Ekstraktor wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS |  |
| 15 | W przypadku powtarzających się awarii ekstraktora (maksymalnie trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy spełniający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 14 dnia od daty zgłoszenia trzeciej awarii. |  |
| 16 | Wymagana instrukcja obsługi ekstraktora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi aparatu. |  |
| 17 | Instalacja ekstraktora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy. Oferent zapewni ustawienie ekstraktora na odpowiednim podłożu (np. odpowiedni stół). Wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę oraz na koszt Wykonawcy. |  |
| 18 | Ekstraktor posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 19 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie automatycznego ekstraktora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu wykonawcy. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.