| Lp | Wymagania graniczne analizatora biochemicznego | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny wraz ze stacją uzdatniania wody. Analizator – wolno stojący wraz z komputerem, monitorem LCD oraz drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny) do sterowania systemem stanowiące jego integralną część. |  |
| 2. | Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego), czyli szerokość – 120 cm, głębokość – 60 cm lub też zaoferowanie stołu laboratoryjnego przystosowanego do oferowanego systemu. |  |
| 3. | Podtrzymywanie zasilania minimum 30 min UPS jako wyposażenie systemu. |  |
| 4. | Możliwość pracy przez 24 godziny. |  |
| 5. | Stacja uzdatniania wody na potrzeby oferowanego analizatora – kompatybilna do oferowanego analizatora. |  |
| 6. | Możliwość pracy w trybie próbka po próbce oraz CITO. |  |
| 7. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |
| 8. | Możliwość kalibracji automatycznej oraz kalibracji ręcznej. |  |
| 9. | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. |  |
| 10. | Możliwość odczytu kodów paskowych na próbkach - czytnik wewnętrzny i zewnętrzny. |  |
| 11. | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  |
| 12. | Czujnik detekcji skrzepu i poziomu materiału w badanej próbce. |  |
| 13. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 340 oznaczeń na godzinę (bez ISE). |  |
| 14. | Możliwości analityczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji. |  |
| 15. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR. |  |
| 16. | Minimum 32 pozycje dla odczynników w kasetach. |  |
| 17. | Możliwość użycia dwóch kaset odczynnikowych dla tego samego testu z prekalibracją. |  |
| 18. | Maksymalne zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 40 L/24 h. |  |
| 19. | Możliwość automatycznego zaprogramowania mycia na początek dnia |  |
| 20. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego (obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 21. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 22. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora i stacji uzdatniania wody w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). |  |
| 23. | Możliwość oznakowania analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

| Lp. | Wymagania graniczne dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostępność testu do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną. |  |
| 2. | Dostępność płynów myjących zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji |  |
| 3. | Dostępność materiałów kontrolnych zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie ze standardami obowiązującymi w diagnostyce laboratoryjnej. |  |
| 4. | Jednorazowe kuwetki pomiarowe. |  |
| 5. | Pomiar jonów sodowych, potasowych i chlorkowych za pomocą elektrody jonowoselektywnej metodą pośrednią i bezpośrednią. |  |
| 6. | Możliwość automatycznego pobierania próbki z mikronaczynka, próbówek typu Sarstedt (5 mL) oraz Vacutainer (7 i 10 mL). |  |