Opis wymagań granicznych

| Lp. | ### Wymagane parametry | ### Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać ### TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| poz. 1 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji RNA jest krew obwodowa z EDTA |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji typu one step w technologii Real-time PCR metodą ilościową |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny i bezpośrednio gotowy do użycia zestaw odczynników koniecznych do amplifikacji/detekcji HCV RNA z użyciem specyficznych dla HCV RNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 5 | Równoważna ocena ilościowa HCV RNA wszystkich genotypów wirusa (od 1 do 6) |  |
| 6 | Wyniki stężeń HCV RNA generowane automatycznie w jednostkach międzynarodowych [IU/w przeliczeniu na ml próbki badanej] – standaryzacja wobec Standardu WHO. Brak konieczności jakiegokolwiek wyliczania wartości stężeń przez Użytkownika |  |
| 7 | Wymagane zastosowanie starterów, które definiują sekwencję w obrębie wysoce konserwatywnego, nieulegającego translacji regionu 5’ genomu HCV |  |
| 8 | Wymagane dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |
| 9 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA |  |
| 10 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy konieczne do uzyskania krzywej standardowej |  |
| 11 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większa niż 15 IU/ml ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |
| 12 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji z innymi wirusami |  |
| 13 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |
| 14 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 15 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 16 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |
| 17 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 18 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 19 | Oferowany wyrób posiada deklarację zgodności zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro |  |
| 20 | Okres ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |

| poz. 2 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV DNA) w materiale ludzkim |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji DNA jest krew obwodowa z EDTA |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do amplifikacji/detekcji HBV DNA z użyciem specyficznych dla HBV DNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 5 | Równoważna ocena ilościowa wszystkich genotypów wirusa HBV |  |
| 6 | Wyniki stężeń HBV DNA generowane automatycznie w jednostkach międzynarodowych [IU w przeliczeniu na ml próbki badanej] – standaryzacja wobec Standardu WHO. Brak konieczności jakiegokolwiek wyliczania wartości stężeń przez Użytkownika |  |
| 7 | Wymagane dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |
| 8 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji kwasu nukleinowego |  |
| 9 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) w liczbie nie mniejszej niż cztery o znanym stężeniu |  |
| 10 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większa niż 20 IU/ml ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |
| 11 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji z innymi wirusami |  |
| 12 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |
| 13 | Zapewnienie enzymatycznej ochrony przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 14 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 15 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |
| 16 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 17 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 18 | Oferowany wyrób posiada deklarację zgodności zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro |  |
| 19 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| poz. 3 Zestawy CE IVD do ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 RNA) w ludzkim osoczu |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym – bezwzględny wymóg walidacji |  |
| 2 | Wymaganym materiałem wyjściowym do izolacji RNA jest krew obwodowa z EDTA |  |
| 3 | Reakcja amplifikacji/detekcji typu one step w technologii Real-time PCR |  |
| 4 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników gotowych do użycia oraz materiałów zużywalnych koniecznych do amplifikacji/detekcji HIV-1 RNA z użyciem specyficznych dla HIV-1 RNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 5 | Wyniki stężeń HIV RNA generowane automatycznie w kopiach lub jednostkach międzynarodowych [IU/ml] – standaryzacja wobec Standardu |  |
| 6 | Dwie kontrole zewnętrzne dodatnie o znanym stężeniu lub zakresie stężeń oraz kontrola ujemna |  |
| 7 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) w liczbie nie mniejszej niż cztery o znanym stężeniu |  |
| 8 | Granica wykrywalności testu (LOD; limit detekcji) nie większy niż 20 kopii/ml lub niższa ze wskaźnikiem dodatniości > 95% |  |
| 9 | Wykrywane genotypy: podtypy A-H grupy M, grupa O HIV-1 |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |
| 11 | Zapewnienie enzymatycznej ochrony przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 12 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 13 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 14 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 15 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 16 | Oferowany wyrób posiada deklarację zgodności zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro |  |
| 17 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| poz. 4 Zestawy CE IVD ilościowego oznaczania DNA Cytomegalowirusa (CMV DNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | ### Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA CMV. Test posiada walidacje z próbkami osocza ludzkiego (krew z EDTA) |  |
| 2 | ### Bezwzględny wymóg walidacji testu z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO (NIBSC 09/162). Informacja o przeprowadzonej walidacji podana przez Producenta zestawu np. w instrukcji do testu lub potwierdzona przez producenta w odrębnym dokumencie |  |
| 3 | ### Oferta uwzględnia zestaw wszystkich odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia izolacji DNA CMV |  |
| 4 | ### Zestaw zawiera startery i sondy detekcyjne oraz inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji |  |
| 5 | ### Obecne standardy zewnętrzne w liczbie nie mniejszej niż 4 lub wewnętrzny standard ilościowy |  |
| 6 | ### Wyniki stężeń CMV DNA generowane automatycznie, wyrażane w International Unit (IU) w przeliczeniu na ml próbki zgodnie z walidacją Producenta z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO (NIBSC 09/162) |  |
| 7 | ### W instrukcji podany współczynnik konwersji umożliwiający przeliczenie IU/ml na kopie DNA CMV (lub odwrotnie) |  |
| 8 | ### Zestaw zawiera wewnętrzną kontrolę (Internal Control), która umożliwi kontrolę ekstrakcji oraz inhibicji w próbce badanej |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |
| 10 | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 150-200 IU/ml |  |
| 11 | ### Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 12 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 13 | Oferowany wyrób posiada deklarację zgodności zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro |  |
| 14 | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 15 | ### Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |
| 16 | ### Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |  |
| poz. 5 Zestawy CE IVD do jakościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV RNA) w materiale ludzkim |  |  |
| 1 | Oferta uwzględnia zestaw odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do manualnej ekstrakcji wirusowych kwasów nukleinowych do zastosowania wraz z oferowanym testem diagnostycznym |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji i detekcji w technologii Real-time PCR lub inną metodą |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników do amplifikacji i detekcji HCV RNA z użyciem specyficznych dla HCV starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Minimum dwie kontrole zewnętrzne, tj. dodatnia i ujemna |  |
| 5 | Kontrola wewnętrzna reakcji PCR z koniecznością jej zastosowania na etapie izolacji RNA |  |
| 6 | Równoważna ocena jakościowa HCV RNA dla wszystkich genotypów wirusa (od 1 do 6) |  |
| 7 | Limit detekcji (LOD) pomiaru nie wyższy niż 15-20 IU/ml,. Wartość LOD udokumentowana przez Producenta |  |
| 8 | Oferta uwzględnia wszystkie niezbędne do wykonania oznaczenia materiały zużywalne |  |
| 9 | Konieczność wykonania oznaczenia HCV RNA w próbce ludzkiego osocza (krew z EDTA) |  |
| 10 | Powtarzalność 100%, brak koamplifikacji wirusa HBV, HAV, CMV, HIV-1, EBV, HTLV, wirusa grypy, wirusa opryszczki |  |
| 11 | Możliwość wykorzystania odczynników w serii, jednak dla nie większej liczby niż 10-15 próbek jednorazowo |  |
| 12 | Zapewniona enzymatyczna ochrona przed kontaminacją na etapie poprzedzającym amplifikację docelowego DNA |  |
| 13 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 14 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w języku polskim oraz w wersji anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy pomiaru, granicę wykrywalności poszczególnych genotypów, swoistość, czułość analityczną, powtarzalność |  |
| 15 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym do testu manualu |  |
| 16 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 17 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| poz. 6 Zestawy CE IVD do automatycznej ekstrakcji DNA&RNA kompatybilnych z oferowanym ekstraktorem |  |  |
| 1 | Oferowane zestawy posiadają pełną walidację Producenta z zestawami do amplifikacji/detekcji wyszczególnionymi w pozycjach 1 -5 |  |
| 2 | Zestawy posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 3 | Data ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy |  |
| Poz. 7 Materiały zużywalne posiadające walidację z oferowanymi urządzeniami |  |  |
| 1 | Oferowane materiały zużywalne (jeżeli są wymagane) posiadają pełną walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji oferowanymi w pozycjach 1-5 |  |
| 2 | Wszystkie materiały zużywalne posiadają walidację z oferowanymi aparatami (specyfikacja poniżej) |  |
| 3 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 4 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w ofercie (w arkuszu cenowym) |  |
| Aparat CE IVD do automatycznej ekstrakcji wirusowych kwasów nukleinowych DNA/RNA z materiału ludzkiego (1 szt.) |  |  |
| 1 | W pełni kompletny ekstraktor do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z próbek materiału ludzkiego. Wymóg ekstrakcji z próbek osocza ludzkiego |  |
| 2 | Wyposażony w komputer, monitor, drukarkę (jeśli wymagana) i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania. Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania aparatu, dobór odpowiednich parametrów ekstrakcji, wprowadzenie nazw i/lub numerów próbek badanych podlegających izolacji |  |
| 3 | Ekstraktor wyposażony w system podtrzymywania napięcia (UPS) w przypadku zaniku zasilania sieci elektrycznej |  |
| 4 | Bezwzględna walidacja oferowanego ekstraktora z dalszymi etapami amplifikacji/detekcji HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA, CMV DNA |  |
| 5 | Ekstraktor automatycznie pipetuje odczynniki do amplifikacji (MasterMix) oraz wyizolowane kwasy nukleinowe do jednego naczynia reakcyjnego |  |
| 6 | Konieczność jednoczasowej ekstrakcji DNA/RNA nie mniej niż 48 próbek z możliwością systematycznego ładowania próbek kolejnych oraz materiałów zużywalnych w trakcie procesu ekstrakcji |  |
| 7 | Sterowanie aparatem i przetwarzanie danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które monitoruje obieg próbki przez wszystkie etapy od izolacji do otrzymania wyniku testu. Wymagana najnowsza wersja oprogramowania |  |
| 8 | Część robocza ekstraktora szczelnie zamykana podczas procesu ekstrakcji oraz wyposażona w mechaniczne elementy usuwające ewentualną kontaminację, tj. w lampę UV |  |
| 9 | Przegląd techniczny zgodny z zapisem w umowie |  |
| 10 | W przypadku powtarzających się awarii ekstraktora (maksymalnie trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy |  |
| 11 | Instalacja ekstraktora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |
| 12 | Wymagana instrukcja obsługi ekstraktora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych |  |
| 13 | W przypadku konieczności ustawienia ekstraktora na odpowiednim podłożu (np. podest), wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy |  |
| 14 | Ekstraktor i dedykowane do niego materiały zużywalne posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 15 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie automatycznego ekstraktora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem ekstraktora wykonawcy. |  |
| Aparat CE IVD do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR (2 szt.) |  |  |
| 1 | Automatyczny analizator o zakresie oznaczeń odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej w pkt. 1-5 (specyfikacja powyżej) |  |
| 2 | Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora |  |
| 3 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |  |
| 4 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych. Dołączony kompletny manual do obsługi oprogramowania wraz z wykazem i szczegółowym opisem wszystkich błędów, które mogą się generować w trakcie pracy analizatora i przebiegu reakcji PCR |  |
| 5 | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie |  |
| 6 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 7 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |
| 8 | Aparat wyposażony w, co najmniej, dwa niezależnie pracujące termocyklery do etapu amplifikacji/detekcji, które umożliwią równoległą amplifikację/detekcję DNA/RNA dwóch różnych patogenów np. HCV RNA i HBV DNA. Możliwość jednoczasowej amplifikacji/ detekcji przynajmniej 24 próbek w jednym analizatorze |  |
| 9 | Przegląd techniczny zgodny z zapisem w umowie |  |
| 10 | W przypadku powtarzających się awarii analizatora (trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy |  |
| 11 | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej |  |
| 12 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji |  |
| 13 | W przypadku zastosowania do reakcji amplifikacji/detekcji płytki optycznej 96-dołkowej wykonawca zapewnia na czas trwania umowy wirówkę umożliwiającą jej odwirowanie przed umieszczeniem w analizatorze |  |
| 14 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |
| 15 | Analizator i dedykowane do niego materiały zużywalne posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 16 | W przypadku konieczności ustawienia aparatu na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy |  |
| 17 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

#### Uwaga!

#### *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.