Dzierżawa trzech analizatorów służących do oznaczeń: wysokoczułej Troponiny I lub T, CK-MB masa, Mioglobiny, NT pro BNP, Prokalcytoniny i β-HCG wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach.

| Lp. | Wymagania graniczne | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Kopernika | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Jakubowskiego | Potwierdzenie spełnienia - w odniesieniu do obu lokalizacji (o ile dotyczy) (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego |  |  |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Tak | Tak |  |
| 2 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego | Tak | Tak |  |
| 3 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | Tak | Tak |  |
| 4 | Czujnik detekcji skrzepu ,poziomu materiału (płynu) i spienienia w badanej próbce | Tak | Tak |  |
| 5 | Zapewnienie możliwości oceny próbki w zakresie HIL (hemoliza, ikteria, lipemia) przed aspiracją odczynników | Tak | Tak |  |
| 6 | Wydajność modułu /ów minimum | 200 oznaczeń /h | 600 oznaczeń/h (ogółem), nie mniej niż 200 oznaczeń/h każdy |  |
| 7 | Ilość miejsc odczynnikowych minimum | 40 | 80 (ogółem), nie mniej niż 40 każdy |  |
| 8 | Jednorazowe końcówki do pobierania próbki zapobiegające kontaminacji. Zamawiający dopuszcza jako równoważny dla jednorazowych końcówek pobierających, system mycia sond, który posiada udowodniony naukowo próg przenoszenia na poziomie 0.1 ppm, poniżej istotności klinicznej – system mycia Smartwash. | Tak | Tak |  |
| 9 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Tak | Tak |  |
| 10 | Pełna automatyzacja badań z uwzględnieniem powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych | Tak | Tak |  |
| 11 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak | Tak |  |
| 12 | Możliwość dostawiania odczynników materiałów zużywalnych w czasie pracy analizatora | Tak | Tak |  |
| 13 | Zapewnienie on line aktualizacji bazy danych dotyczących odczynników, kalibratorów, kontroli. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada możliwość aktualizacji on-line bazy danych dla kalibratorów i kontroli oraz dla pozostałych poprzez skanowanie kodu z ulotki za pomocą czytnika kodów lub podczas zdalnej aktualizacji. | Tak | Tak |  |
| 14 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | Tak | Tak |  |
| 15 | Podtrzymywanie zasilania analizatora minimum 20 min –UPS jako wyposażenie systemu | Tak | Tak |  |
| 16 | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu- jeśli konieczna uwzględniając maksymalne zużycie wody na godzinę oraz parametry jakościowe wody spełniające wymagania producenta analizatora i zestawów odczynnikowych monitorowane w czasie pracy urządzeń. Zamawiający dopuszcza aby obydwa analizatory w lokalizacji przy ul. Jakubowskiego były obsługiwane przez jedną stację uzdatniania wody o stosownych parametrach i wydajności. | Tak | Tak |  |
| 17 | Obsługa w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy (potwierdzone w paszportach urządzeń), dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego | Tak | Tak |  |
| 18 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.(on line, telefon, call center)- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego. Pisemne przedstawienie konkretnych rozwiązań (dni tygodnia, godziny, adresy mailowe, telefony, osoby odpowiedzialne itp.) | Tak | Tak |  |
| 19 | Maksymalny czas usunięcia usterki/ awarii 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego | Tak | Tak |  |
| 20 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowych lokalizacjach – na koszt Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |
| 21 | Opis techniczny i pełna instrukcja obsługi oraz ulotki metodyczne do testów w języku polskim w formie papierowej w min 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – dostarczenie na wezwanie Zamawiającego | Tak | Tak |  |
| 22 | Rok produkcji: 2019 lub nowszy. Zamawiający dopuszcza aby jeden z analizatorów (w siedzibie na ul. Jakubowskiego 2) był używany (rok produkcji 2018), po kompleksowym przeglądzie. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiotem oferty w zakresie dzierżawy trzech analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego były analizatory (rok prod. 2019) i system informatyczny już dzierżawione przez Zamawiającego na podstawie innej umowy z Wykonawcą, spełniające wszystkie wymagania SIWZ. | Tak | Tak |  |
| 23 | Dostosowanie dedykowanych pomieszczeń ZD, w celu zapewnienia właściwych warunków działania dostarczonych urządzeń w zakresie miedzy in. drobnych robót elektroinstalacyjnych, odprowadzania ścieków, klimatyzacji na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza podłączenie analizatorów do już istniejących w dedykowanych pomieszczeniach instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Zamawiający nie wymaga instalacji klimatyzacji w dedykowanych pomieszczeniach, w których jest już klimatyzacja, chyba że istniejąca nie spełni wymagań do pracy zaoferowanych analizatorów. | Tak | Nie dotyczy |  |
| 24 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowej lokalizacji – na koszt Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |
| 25 | Analizatory stale gotowe do pracy w zakresie pełnego panelu badań | Nie dotyczy | Tak |  |
| Warunki graniczne dla odczynników i materiału kontrolnego |  |  |  |  |
| 1 | Testy do ilościowego oznaczania stężenia Troponiny wysokoczułej wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology) , posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego potwierdzone w ulotce metodycznej (insercie) producenta testu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu do ilościowego oznaczania stężenia Troponiny wysokoczułej wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology), posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego potwierdzone w publikacji „Assessment of the European Society of Cardiology 0-Hour/1-Hour Algorithm to Rule-Out and Rule-In Acute Myocardial Infarction”. Zamawiający dopuszcza, aby dla testu do oznaczania stężenia Troponiny wysokoczułej zastosowania algorytmu 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego oraz zwalidowane dane dla progów odcięcia i wysokości delty potwierdzone zostały innym niż ulotka metodyczna materiałem informacyjnym producenta. | Tak | Tak |  |
| 2 | Testy do oznaczania prokalcytoniny certyfikowane i licencjonowane w oparciu o licencję i standaryzację BRAHMS potwierdzone w ulotce metodycznej (insercie) producenta testu | Tak | Tak |  |
| 3 | Zapewnienie (wyliczenie w zał. cenniku) takiej ilości materiałów kontrolnych (dwie lokalizacje) potrzebnych do wykonania codziennej (łącznie ze świętami i dniami wolnymi) wewnątrzlaboratoryjnej kontroli badań - 2 razy na dobę na minimum 2 poziomach, uwzględniając termin ważności tych materiałów. | Tak | Tak |  |
| 4 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego. | Tak | Tak |  |
| 5 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LSI. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. | Tak | Tak |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH DOT. DZIERŻAWY TRZECH ANALIZATORÓW SŁUŻĄCYCH DO OZNACZEŃ: WYSOKOCZUŁEJ TROPONINY I LUB T, CK-MB MASA, MIOGLOBINY, NT PRO BNP, PROKALCYTONINY I Β-HCG.

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware Zamawiajacy będzie wymagał konfiguracji 1 (jednej) maszyny wirtualnej pełniącej rolę serwera pośredniczącego middleware, który zostanie uruchomiony w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. W przypadku wykorzystania fizycznego serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 5 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI lub w przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego, pomiędzy analizatorami, serwerem pośredniczącym i LSI. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 6 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 7 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 8 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: a. procesów bazy danych; b. procesów systemu operacyjnego; c. procesów zasobów sprzętowych; | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 9 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 10 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 11 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 12 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI, w tym 3 licencje na stanowiska robocze (NSSU i SU) + 1 licencja na stanowisko techniczne dla Działu Informatyki. | Parametr wymagany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |

Uwaga!

** Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry ocenianie w pkt 5, 8 i 11 przedstawione w tabeli powyżej muszą być tożsame z potwierdzeniem spełnienia (Tak lub Nie) parametrów w kryterium oceny „Jakość” wskazanych w punktach 4, 5 i 6 (załącznik nr 1c do specyfikacji). W przypadku rozbieżności pomiędzy parametrami ocenianymi wskazanymi w tabeli powyżej a określonymi w załączniku nr 1c, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny parametrów wskazanych w tabeli powyżej, a następnie dokona odpowiednio oceny parametrów w kryterium oceny „Jakość”.