## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.80.2018.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów przezskórnych kardiologii inwazyjnej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
| część 32 | 0
| część 33 | 0
| część 34 | 0
| część 35 | 0
| część 36 | 0
| część 37 | 0
| część 38 | 0
| część 39 | 0
| część 40 | 0
| część 41 | 0
| część 42 | 0
| część 43 | 0
| część 44 | 0
| część 45 | 0
| część 46 | 0
| część 47 | 0
| część 48 | 0
| część 49 | 0
| część 50 | 0
| część 51 | 0
| część 52 | 0
| część 53 | 0
| część 54 | zł |  | (dostawa produktów i dzierżawa konsoli)
| część 55 | 0
| część 56 | zł |  | (dostawa produktów i dzierżawa konsoli)
| część 57 | zł |  | (dostawa produktów i dzierżawa konsoli)
| część 58 | zł |  | (dostawa produktów i dzierżawa konsoli)
| część 59 | 0
| część 60 | 0
| część 61 | 0
| część 62 | 0
| część 63 | 0
| część 64 | 0
| część 65 | 0
| część 66 | 0
| część 67 | 0
| część 68 | 0
| część 69 | 0
| część 70 | 0
| część 71 | 0
| część 72 | 0
| część 73 | 0
| część 74 | 0
| część 75 | 0
| część 76 | 0
| część 77 | 0
| część 78 | 0
| część 79 | 0
| część 80 | 0
| część 81 | 0
| część 82 | 0
| część 83 | 0
| część 84 | 0
| część 85 | 0
| część 86 | 0
| część 87 | 0
| część 88 | 0
| część 89 | 0
| część 90 | 0
| część 91 | 0
| część 92 | 0
| część 93 | 0
| część 94 | 0
| część 95 | 0
| część 96 | 0
| część 97 | 0
| część 98 | 0
| część 99 | 0
| część 100 | 0
| część 101 | 0
| część 102 | 0
| część 103 | 0
| część 104 | 0
| część 105 | 0
| część 106 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………………………... .…………….………...………, oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
10. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## część (1)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus oraz pokrywane substancją zapobiegającą wykrzepianiu | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji hybrydowej, montowane na balonie; stenty pokrywane biodegradowalnym polimerem (kwas polimlekowy) uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus, ponadto pokrywane pasywnie substancją zapobiegającą wykrzepianiu i przyspieszającą endotelializację; długości stentów w zakresie min. od 10 do 40 mm; średnica stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm); skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% przy RBP; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; możliwość doprężania stentów o średnicach 3.5 i 4.0 do ponad 4.5mm;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu, powyżej 24 psi; szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (2)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem | 900 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane trwałym polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem; grubość drutów stentu max. 0.0032’’; duża siła radialna co najmniej 24 PSI; długości stentów w zakresie min. od 8 do 38 mm dla wszystkich średnic oraz dostępne stenty o długości 48mm; średnica stentów min. od 2,0 do 4,0 mm; skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% przy RBP; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm); kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F; stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń; zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych, podać max. średnicę otwarcia celi dla stentu 3.0;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI); szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (3)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty platynowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem z polimeru trwałego | 150 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Stenty platynowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem z polimeru biodegradowalnego | 150 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty platynowo-chromowe, slotted tube, montowane na balonie; stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - pochodna sirolimusu – everolimusem. Dostępne polimery trwałe i biodegradowalne; długości stentów w zakresie min. od 8 do 38 mm; średnica stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; posiadające dodatkowe łączniki na brzegu proksymalnym zapobiegające zjawisku skracania przy doprężaniu większymi balonami;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI); mała grubość ścian stentu (podać w inch); możliwość przeprężania stentów; szeroki zakres długośc); szeroki zakres średnic;

## część (4)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus z rezerwuarów bez zastosowania polimeru | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe wycinane laserwowo slotted tube, montowane na balonie; stenty uwalniające lek antymitotyczny sirolimus z rezerwuarów (kanalików) w przęsłach stentu, bez udziału polimeru; ponadto pokrywane substancją zapobiegającą wykrzepianiu i przyspieszającą endotelializację; dostępne długości stentów w zakresie od 8 do 38 mm, dostępne długości powyżej 40mm; średnica stentów min. od 2,5 do 4,0 mm, dostępne stenty o średnicy 4.5mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm); kompatybilne z systemem 5F; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI); niski profil przejścia (podać w calach); szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (5)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty wieńcowe biodegradowalne oparte na platformie metalowej pokrywane lekiem antymitotycznym | 20 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty biodegradowalne oparte na platformie metalowej, pokryte lekiem antymitotycznym, do krętych zmian
Parametry pożądane:
szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic; badania potwierdzające wyższą dostarczalność do zmian;

## część (6)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty pokrywane lekiem o działaniu przyspieszającym proces endotelializacji do PCI u pacjentów z przeciwskazaniami do długotrwałej skojarzonej terapii przeciwpłytkowej | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Stenty pokrywane od strony światła naczynia antygenem anty-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrzwieńcowej; stenty pokrywane lekiem antymitotycznym sirolimus; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm); skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 3% przy RBP; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych

## część (7)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe do bocznicy | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stent kobaltowo-chromowy do stentowania bocznicy i zakotwiczeniu w naczyniu głównym; stent przeznaczony do jednoczasowego stentowania naczynia głównego i bocznicy; stent posiada trzy odcinki o różnej strukturze: do naczynia głównego, przejściowy i do bocznicy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F i 6 F; Średnice (bocznica – naczynie główne) / długości: 2.5 – 2.5mm/19mm; 2,5 – 3,0mm/19mm; 2,5 – 3,5mm/19mm; 3,0 – 3,5m/18mm; 3,5 – 4,0mm/18mm; Ciśnienie nominalne: 8 atm (dla średnicy 2.5 – 2.5mm i 3,5 – 4,0mm); 10atm dla pozostałych; Ciśnienie RBP: 14 atm;

## część (8)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty dedykowane do leczenia bifurkacji | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty dedykowane do leczenia zwężeń w zakresie rozgałęzień; stent montowany na balonie o zmiennej średnicy szerszy w segmencie proksymalnym naczynia; dostępne stenty pokrywane lekiem antymitotycznym; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI);
09.04.

## część (9)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym sirolimus | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie; stenty pokrywane uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus; długości stentów w zakresie min. od 10 do 30 mm; średnica stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm); skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% przy RBP; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; Zamawiający dopuszcza długości 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm przy RPB 14 bar. Pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stentu DES o następujących parametrach: - stent wykonany ze stopu CoCr ze stopu L605; - średnice 2,0 - 4,5 mm (2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm); - długości 9 – 39 mm (9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 mm); - stent wycinany laserowo typu Slotted Tube; - stent uwalnia sirolimus z biokompatybilnego polimeru - fluoropolietylen; - ciśnienie nominalne 9-12 bar, ciśnienie RBP 16 bar; - kompatybilny z cewnikiem 5F oraz prowadnikiem 0,014”; - grubość ściany stentu 75 μm dla średnic od 2 do 2,5 mm, 80 μm dla średnic od 2,75 do 3,5 mm, 85 μm dla średnic od 4 do 4,5 mm; - długość robocza cewnika 142 cm; - dawka leku 1,4μg/mm2; - czas deflacji 3 sekundy.
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (10)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT | 300 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie; stenty o budowie otwartokomórkowej umożliwiające znaczne poszerzenia oczka do bocznicy; stenty pokrywane lekiem antymitotycznym abluminalnie; stenty o wymaganym krótkim czasie podwójnej terapii przeciwpłytkowej ( 1 miesiąc) potwierdzone w ulotce; długości stentów w zakresie min. od 10 do 38 mm; zakres średnic stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 14 atm); skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 0.5% przy RBP; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie;
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI); niski profil przejścia ( podać dla średnicy 3.0 mm w inch); szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (11)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stentgrafty | 5 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie, pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione); niski profil przejścia 0,037” dla średnicy 3.0 mm; długości stentgraftów w zakresie min. od 15 do 26 mm; szeroki zakres średnic stentgraftów min. 2,5 do 5,0 mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 14 atm); pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; stenty pokrywane pasywnie substancją zapobiegającą przechodzeniu jonów do ściany naczynia, zmniejszającą ryzyko wykrzepiania i przyspieszających endotelializację; możliwość doprężania stentgraftów 4.5 i 5.0 do średnicy co najmniej 5.5mm; Zamawiający dopuszcza stentgrafty wieńcowe o crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm. Pozostałe parametry bez zmian
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu co najmniej 24 PSI

## część (12)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do wysokociśnieniowych inflacji | 150 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewniki balonowe dedykowane do leczenia zwapniałych blaszek miażdżycowych; długość balonów w zakresie 10-20 mm o średnicy 2,0 do 4,0 mm; możliwość inflacji do co najmniej 35 atmosfer;
Parametry pożądane:
niski profil zewnętrzny balonu; możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia; odporny na urazy mechaniczne;

## część (13)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Inflatory do wysokociśnieniowych inflacji | 150 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Wysokociśnieniowe inflatory dedykowane do inflacji cewników balonowych do 40 atm; Objętość inflatora (strzykawki): 25 ml/cc; Dokładność manometru: + 1 atm; Materiał: poliwęglan, polimer, metalowe części wewnątrz manometru; Zamawiający dopuszcza wysokociśnieniowego inflatora dedykowanego do inflacji cewników balonowych do 40 atm o objętości strzykawki 30 ml/cc;. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

## część (14)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony tnące typu cutting balloon | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik balonowy z zamontowanym systemem do naciniania powierzchni blaszki miażdżycowej w postaci zamontowanych 3-4 płaskich ostrzy-aterektomów; na ostrzach obecne nacięcia zwiększające giętkość balonu i ułatwiające doprowadzenie do zmiany docelowej; dostępne długości od 6 do 15 mm; dostępne średnice 2.0-4.0 mm, co 0.25mm dla każdej z długości; RBP co najmniej 12 atmosfer; współpracujące z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”; działające w systemie „mono-rail”;
Parametry pożądane:
pokrywa hydrofilna ułatwiająca pokonywanie ciasnych zwężeń, zwapniałych odcinków naczyń giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach

## część (15)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do doprężania stentów | 1500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
wysokociśnieniowe (RBP minimum 20 atm i 18 atm dla dużych balonów, ciśnienie nominalne min. 12 atm.); średnice balonów od 2,0-6,0mm; długości balonów w zakresie min. od 8 do 20 mm o średnicy 2,0 do 5,0 mm, zwiększająca się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0-4,0mm; dostępne balony długie 30mm; niski profil wejścia max. 0.017’’; duża niepodatność balonu - przyrost średnicy balonu ponad wartość nominalną w ramach RBP o mniej niż 5%;
Parametry pożądane:
udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce; szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (16)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do dużych naczyń | 400 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Ciśnienie nominalne 6 atm; RPB w zakresie 12-14 atm; długość balonów w zakresie 15-20 mm; średnica balonów 4.0-6.0 mm; niski profil natarcia końcówki balonu – poniżej 0.023’’ dla wszystkich rozmiarów; Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy do dużych naczyń o następujących parametrach: - średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) - długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) - dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego - ciśnienie nominalne 12atm. - ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%.
Parametry pożądane:
posiadające powłokę hydrofilną; możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia; odporny na urazy mechaniczne; udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce; szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (17)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do przewlekłych okluzji (CTO) | 750 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewniki balonowe o szerokim zastosowaniu również do zmian złożonych: przewlekłych okluzji, zmian ze zwapnieniami, krętych i wąskich naczyń; dostępne cewniki do dostępu retrograde w trakcie udrażniania przewlekłych okluzji (CTO); średnice balonów 1.25-4.0 mm; dostępne cewniki o długościach w szerokim zakresie od 10-40mm; dostępne cewniki o średnicy 1.25mm i długościach w zakresie 10-20 mm typu OTW; dostępne cewniki do udrożnień o długim szafcie co najmniej 148cm; cewniki pokrywane substancją hydrofilną w części dystalnej i hydrofobową w części proksymalnej, dostępne cewniki bez pokrycia hydrofilnego i z pokryciem hydrofobowym na samym balonie; dostępne cewniki o bardzo małym profilu wejścia poniżej 0.017’’; dostępne cewniki wysokociśnieniowe o średnicach 2.25-5.0mm i różnych długościach; ciśnienie nominalne 6 atm. i min. 10 atm. dla balonów wysokociśnieniowych; RPB w zakresie 12-14 atm. i 18-20 atm. dla balonów wysokociśnieniowych;
Parametry pożądane:
odporny na urazy mechaniczne; udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce; szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (18)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do doprężania stentów o małych długościach | 500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
wysokociśnieniowe (RBP 18 atm, ciśnienie nominalne 10 atm.); długości balonów w zakresie od 6 do 27 mm o średnicy 2,0 do 5,0 mm; profil balonu o średnicy 3,0 mm poniżej 0,025”; niski profil wejścia 0.015’’; długość systemu dostarczania min. 142 cm; niskoprofilowe składanie się balonu po deflacji;
Parametry pożądane:
udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce

## część (19)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony nacinająco-pozycjonujące | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik balonowy zbrojony z zamontowanym spiralnym oplotem nitinolowym wokół balonu ułatwiający pozycjonowanie balonu w stencie oraz ułatwiający wstępne przygotowanie zmiany; zarejestrowane do leczenia restenozy w stencie; dostępne długości co najmniej od 10 do 20 mm; średnica co najmniej od 2.0 do 3.5mm; współpracujące z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”;
Parametry pożądane:
wymienić istotne parametry techniczne nie uwzględnione powyżej wpływające na efektywność balonu.

## część (20)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony do zapobiegania i leczenia restenozy w stencie pokrywane lekiem antymitotycznym | 75 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
balony pokryte lekiem antymitotycznym paclitaxelem zawieszonym w hydrofilnej substancji leczniczej; dawka leku 3ug/mm2; balony o niskim profilu cewnika w segmencie początkowym <2.1F oraz końcowym <2.6F; Szeroki zakres minimum 4 rozmiarów i dostępnych średnic 2.0-4.0 mm oraz długości od 14 mm do 40 mm; udokumentowana skuteczność z rocznym okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze; Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego Paklitaxel o profilu cewnika w segmencie początkowym 2.0F oraz końcowym 2.6F, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

## część (21)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji | 75 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
balony pokryte lekiem antymitotycznym paclitaxelem zawieszonym w substancji na bazie mocznika; balony dedykowane do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji oraz restenozy w stencie; zakres dostępnych średnic 2.0-4.0 mm oraz długości od 10 mm do 40 mm; udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze; udokumentowana skuteczność w leczeniu zmian de novo, małych naczyniach, CTO, ISR; udokumentowany czas leczenia DAPT 1 miesiąc; Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego Paklitaxel o następujących parametrach: - cewnik typu rapid exchange - balon typu semi-compliant - szeroka gama rozmiarów od 1,5 do 4,5 mm – 11 średnic - długości balonów: 10,15,20,25,30,40 mm - długość użytkowa 142 cm - ciśnienie nominalne 6 atm - RBP 16 atm - ABP 20 atm - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Profil końcówki 0,017” - Distal shaft 2,6 F - Proximal shaft 2,0 F - Uwalniana substancja – Paklitaksel - Dawka leku 3μg/mm2 - Dwa markery elastyczne markery na powierzchni balonu. - Okres ważności – 36 m-cy - udokumentowana skuteczność w pięciomiesięcznym badaniu klinicznym
Parametry pożądane:
szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## część (22)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki angioplastyczne | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
średnica 0.014”; długość prowadników 190 cm i 300 cm; dostępne prowadniki o różnej sztywności i giętkości, proste oraz z zagiętą końcówką (J); dostępne prowadniki floppy; dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe; możliwość zastosowania drutu przedłużającego;
Parametry pożądane:
Szeroki wybór prowadników; Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia; końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg; konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu;

## część (23)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki angioplastyczne z hydrofilnym pokryciem | 600 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadniki o rdzeniu hybrydowym wykonane ze stali i dystalnie z nitinolu z pokryciem hydrofilnym dystalnych 25cm; średnica 0.014”; długość prowadników 180 cm; dostępne prowadniki o różnej, sztywności i giętkości, proste z możliwością kształtowania końcówki i pamięcią kształtu; dostępne prowadniki floppy; dostępne prowadniki hydrofilne o podwójnym pokryciu na dystalnych 25 cm shaftu; możliwość zastosowania drutu przedłużającego o długości 150 cm;
Parametry pożądane:
elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia; końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg; konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu;

## część (24)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji | 350 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadniki dedykowane do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń; średnica 0.014”; wykonane ze stali 316L; rdzeń prowadników wykonany z jednego kawałka drutu; długość prowadników 180 cm; dostępne prowadniki o zwężającej się końcówce do średnicy do 0.009’’ (Ø0.23 mm); dostępne prowadniki o różnej i dokładnie określonej twardości, proste oraz z zagiętą końcówką (J);
Parametry pożądane:
końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg; konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu;

## część (25)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki do okluzji do techniki eksternalizacji oraz udrożnień bez widocznego miejsca okluzji (kikuta) | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadniki specjalnego zastosowania dedykowane do techniki eksternalizacji w trakcie udrażniania przewlekłych okluzji oraz dostępne prowadniki dedykowane udrożnieniom bez widocznego kikuta w miejscu okluzji; średnica 0.014”i 0,010”; długość prowadników 190cm i 300cm; dostępna długość 330 cm; dostępne prowadniki o różnej sztywności i giętkości, proste oraz z zagiętą końcówką (J) na długości 1 mm; końcówka robocza taperowana od 0,010” do 0,012”; możliwość zastosowania drutu przedłużającego;
Parametry pożądane:
końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu

## część (26)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki angioplastyczne o specjalnym przeznaczeniu | 500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
średnica 0.014”; długość prowadników 180 cm i 300 cm; dostępne prowadniki o różnej sztywności i giętkości, proste oraz z zagiętą końcówką (J); dostępne prowadniki floppy; dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe; możliwość zastosowania drutu przedłużającego;
Parametry pożądane:
szeroki wybór prowadników (punktacja 0-5, najwyższa dla oferenta z największą liczbą oferowanych typów); elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia, oraz przez oczka stentów do bocznicy; końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg; konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu;

## część (27)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki prowadzące 6-9F | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
dostępne cewniki w wymiarach 6-9F; cewniki o bardzo dużej średnicy wewnętrznej (min. 0.071 przy 6F, (min. 0.078 przy 7F); dostępne cewniki o różnych typach i rozmiarach krzywizny, umożliwiający różny dostęp jak i bypasów i nietypowych odejść tętnic, potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych; minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, bypass grafts, multipurpose, 3DRight, oraz wersje z otworami bocznymi, dostępne cewniki nietypowe i do stentowania tętnic nerkowych; dostępne długości cewnika prowadzącego 55 cm, 90 cm i 110 cm dla cewników 6F i 7F; zachowane zbrojenie metalowe, dwuwarstwowa obudowa; stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu; końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii; odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką; cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu;

## część (28)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki prowadzące 5 -7F do PCI z dostępu przez t. promieniową | 500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
dostępne cewniki o różnych typach i rozmiarach krzywizny; duże światło wewnętrzne min. 0.059’’ dla 5F, 0.071’’ dla 6F i 0.081’’ dla 7F; dostępne cewniki dedykowane do dostępu przez t. promieniową oraz cewniki do jednoczesnej kaniulacji obu tętnic wieńcowych; cewniki zbrojone oplotem metalowym oraz pokryte wewnątrz teflonem; dostępne cewniki hydrofilne na zewnętrznej powierzchni zmniejszające ryzyko spazmu tętnicy promieniowej; cewniki o długości 100 i 120cm; cewniki umożliwiające wprowadzenie cewników do techniki "mother in child";
Parametry pożądane:
końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii; odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką; cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu;

## część (29)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe do zabiegów PCI z dostępu przez tętnicę promieniową oraz cewniki do długotrwałych zabiegów | 300 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewniki prowadzące bezkoszulkowe do PCI z dostępu radialnego; dostępne cewniki do długotrwałych zabiegów jak CTO o specjalnej końcówce z 3 krzywiznami; dostępne cewniki o różnych typach i rozmiarach krzywizny; dostępne średnice 6.5 do 8.5 F dla cewników bezkoszulkowych; dostępne cewniki dedykowane do dostępu przez t. promieniową; cewniki bezkoszulkowe pokryte substancją hydrofilną; cewniki zbrojone zapobiegające załamaniu światła;
Parametry pożądane:
końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii; cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu;

## część (30)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do techniki teleskopowej | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewniki dedykowane do techniki teleskopowej o średnicach 5.5, 6,7, 8F; cewnik dłuogości 150 cm z specjalną końcówką typu "rapid exchange" o długości 25 cm umożliwiająca wprowadzenie do światła naczynia do trudnodostępnych zmian; średnice cewnika kompatybilne z odpowiedniem cewnikiem prowadzącym o minimalnej średnicy wewnątrznej 0.051 dla cewnika 5.5F i 0.071 dla 8F; Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika do techniki teleskopowej o średnicach 5F, 6F, 7F i 8F, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.
Parametry pożądane:
końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii

## część (31)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
PARAMETRY GRANICZNE: - cewniki diagnostyczne do koronarografii dedykowane do dostępu przezpromieniowego - cewniki z kształtami krzywizn do kaniulowania jednym cewnikiem obu tętnic wieńcowych bez konieczności wymiany cewnika - dostępne co najmniej 4 rodzaje krzywizn dedykowanych do obu tętnic jednocześnie - wymienić konkretne typy - dostępne różne rozmiary krzywizn – co najmniej 3 rozmiary dla co najmniej dwóch typów krzywizn - wymienić konkretne rozmiary typów krzywizn - dostępne cewniki 5F i 6F - duża średnica wewnętrzna 5F –min 0,047” dla każdej krzywiżny , 6F – min 0,056” dla każdej krzywizny - dostępne długości 100, 110 cm - dostępne cewniki z otworami bocznymi
Parametry pożądane:
dobrze manewrowalne; końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu;

## część (32)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igła do nakłucia tętniczego | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
z dużym światłem wewnętrznym 18G i 21G; kompatybilna z drutem prowadzącym odpowiednio 0.038” i 0.018"; kat ścięcia minimum 18°; dwustronnie ostrzona; ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach);

## część (33)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki wprowadzające krótkie do tętnicy udowej | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
koszulki wprowadzające o długości 11cm zróżnicowane profile 5F-9F odporne na złamania - zbrojenie splotem metalowym, na całej długości widocznym na zewnątrz
Parametry pożądane:
atraumatyczne zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory

## część (34)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki wprowadzające do tętnicy udowej długie | 400 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
zestawy wprowadzające o długości 45-50 cm zróżnicowane profile od 5F – 9F odporne na złamania - zbrojenie splotem metalowym, na całej długości widocznym na zewnątrz Zamawiający dopuszcza w miejsce przedmiotu zmówienia opisanego w części 34 koszulek wprowadzających do tt udowej długich o dostępnych długościach 45-55cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. Zamawiający dopuszcza do oceny odporne na załamania i zbrojone stalowym oplotem o wymaganych parametrach z długością 65cm dla grubości 9F.
Parametry pożądane:
atraumatyczne, odporne na złamania dające bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory

## część (35)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw jednorazowy zawierający: - zestaw dedykowany do kaniulacji tętnicy promieniowej - igła do nakłucia tętnicy promieniowej: igła 21G długości do 38mm, dostępne igły 20G i 21G. - koszulka tętnicza 4-6F, długości 7 i 11 cm - drut prowadzący 0,18”, dostępne prowadniki 0,20’’ i 0.25’’ o dwufazowej budowie w części dystalnej miększy oraz w części proksymalnej sztywny, z prostą lub zakrzywioną końcówką
Parametry pożądane:
szczelność zastawki hemostatycznej koszulki łatwość zamykania kranika koszulki igła o odpowiedniej sztywności ostra

## część (36)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do nakłucia t. promieniowej z cienkościenną koszulką | 300 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw jednorazowy zawierający: - zestaw dedykowany do kaniulacji tętnicy promieniowej - igła do nakłucia tętnicy promieniowej: igła 21G długości do 38mm, dostępne igły 20G i 22G. - koszulki hydrofilne o długości 10 i 16 cm - koszulki cienkościenne max. 0,12mm. - średnica zewnętrzna koszulki 6F jak w 5Fr - średnica wewnętrzna koszulki 6Fr kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6Fr - dostępne koszulki 7F.

## część (37)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przedłużacze ciśnieniowe krótkie | 300 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
długość 25 cm światło wewnętrzne 1,5 – 2,7 mm końcówki „damsko-męskie” wykonane z przezroczystego materiału
Parametry pożądane:
elastyczne odporne na złamania i zagięcia

## część (38)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przedłużacze ciśnieniowe długie | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
długość 100 cm światło wewnętrzne 1,5 – 2,7 mm końcówki „damsko-męskie” wykonane z przezroczystego materiału
Parametry pożądane:
elastyczne odporne na złamania i zagięcia

## część (39)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Strzykawka z manometrem | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
skala od 0 – 30 atm. strzykawka o pojemności 20 ml z ruchomą „męską” końcówką tarcza manometru pokryta substancją o własnościach fluorescencyjnych wysokociśnieniowy 30 cm dren posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją Zamawiający dopuszcza strzykawki z manometrem o skali od 0 – 30 atm, pojemności strzykawki 20ml, która posiada dren wysokociśnieniowy o długości 30 cm. Która posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją – opatentowany mechanizm SELOK. Zamawiający dopuszcza do oceny inflator o pojemności 25 ml i drenem 25 cm. Inflator posiada w zestawie torquer i igłę wprowadzającą. Ciśnienie jak Zamawiający oczekuje – 30 atm , tarcza fluoroscencyjna, zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją.
Parametry pożądane:
ergonomiczny kształt; możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka; możliwość precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji; obsługa deflacji i inflacji jedną ręką;

## część (40)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 40 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony do kontrpulsacji | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
objętości 34, 40, 50 cc wszystkie objętości balonów kompatybilne z systemem 8F współpracujące z posiadanymi sterownikami Arrow i Macquet balony 50 cc możliwe do stosowania u pacjentów <165cm
Parametry pożądane:
atraumatyczne odporne na zagięcia i załamania kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi możliwość stosowania bezkoszulkowego

## część (41)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 41 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem - linia pomiarowa o długości 145 cm zawierająca: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy o długości 20 cm, 1 x drenik ciśnieniowy o długości 125 cm, 1 x linia płucząca o długości drenu w przedziale 145-150 [cm - wykonane z materiału nietrombogennego - wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi - dostarczenie wraz z przetwornikami kabli przyłączeniowych do posiadanych aparatów: Siemens Cathcor/Recor (2 sztuki), GE Dash 4000 (3 sztuki), Arrow AutoCat (1 sztuka), Datascope (3 sztuki), Macquet CardioSafe (1sztuka). Zamawiający dopuszcza powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, pojedynczego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, o długości całkowitej 152 cm, długości linii ciśnieniowej ok 120cm i o długości 30 cm.. Przetwornik zawiera podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki; posiadający prostą igłę w zbiorniku wyrównawczym wyposażoną w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Zestaw wyposażony w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża), nie wymaga dodatkowych kalibracji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Parametry pożądane:
wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących

## część (42)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 42 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkłady do strzykawki automatycznej | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
wkłady (150 ml) nadające się do zastosowania w posiadanych strzykawkach automatycznych: Medrad Mark V ProVis.

## część (43)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 43 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych | 60 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” oraz systemem 6F; kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 1,0 mm, z jednym otworem położonym dystalnie; długość cewnika 140 cm; Światło aspiracyjne 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia - hydrofilne pokrycie na dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi widocznemu na zewnętrznej powierzchni cewnika na całej długości; Zamawiający dopuszcza: -cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” oraz systemem 6F, -długość cewnika 145 cm; -światło aspiracyjne 0,95mm2 dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, -zdolność aspiracyjna 1,6 cc/s, -cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia, -cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi widocznemu na zewnętrznej powierzchni cewnika na całej długości, - w zestawia strzykawka 60cc, - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'', -odporny na zagięcia i załamania, -giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia. Zamawiający dopuszcza cewnik odsysający o długości 138cm z większym światłem – aspiracyjnym 0,049”, pokryciem hydrofilnym na odcinku 18cm i markerami na 95cm i 105cm
Parametry pożądane:
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070''; odporny na zagięcia i załamania; giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia;

## część (44)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 44 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o większym wymiarze | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”; podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym; kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 1,2 mm, z jednym otworem położonym dystalnie; długość cewnika 145 cm; cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia; cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi, widocznemu na zewnętrznej powierzchni cewnika na całej długości; Zamawiający dopuszcza cewnik aspiracyjny do większych tętnic o długości 138cm, bardzo dużym świetle spairacyjnym: 0,057” oraz zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu popychaczowi na całej długości cewnika.
Parametry pożądane:
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080''; cewnik o większej średnicy dedykowany do cewnika prowadzącego 7F;

## część (45)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 45 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin z trudnodostępnych krętych i dystalnych odcinków naczyń | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”; podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym, w zestawie dwie strzykawki co najmniej 30 cc; kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 1,0 mm, z jednym otworem położonym dystalnie; wyprofilowana końcówka zaokrąglona atraumatyczna długości 6mm z niskim profilem wejścia; cewnik zaopatrzony w wewnętrzny stalowy stylet o długości 143 cm, zwiększający doprowadzalność do krętych i dystalnych odcinków naczyń; cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia; cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika na całej długości; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070''; cewnik dedykowany do cewnika prowadzącego 6F; Zamawiający dopuszcza cewnik aspiracyjny wzmacniany mandrynem stalowym o długości min 138cm, niskoprofilowy, do krętych i dystalnych odcinków naczyń, o powierzchni otworu aspiracyjnego 0,69mm², pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

## część (46)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 46 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin z trudnodostępnych krętych i dystalnych odcinków naczyń o większym wymiarze | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”; podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym, w zestawie min. jedna strzykawka co najmniej 60 cc; kanał cewnika do odsysania skrzeplin o wymiarze wewnętrznym minimum 1,3 mm, z jednym otworem położonym dystalnie; cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia; cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika na całej długości; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080''; cewnik dedykowany do cewnika prowadzącego 7F; Zamawiający dopuszcza: cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014” oraz systemem 7F; -długość cewnika 145 cm; - światło aspiracyjne 1,54mm2 dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, -zdolność aspiracyjna 2,8 cc/s -cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia -cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi widocznemu na zewnętrznej powierzchni cewnika na całej długości - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080''; -odporny na zagięcia i załamania; -giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia; - w zestawie strzykawka 60cc. Pod warunkiem wymaganej średnicy wewnętrznej dla cewnika 7F.

## część (47)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 47 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych | 30 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
urządzenia do ochrony tętnic o typie koszyczka system dostarczania typu mono-rail długość prowadnika 180 i 300 cm średnica prowadnika 0,014” średnica koszyczka 3,5 – 5,5 mm

## część (48)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 48 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika; średnica pętli 10 do 30 mm; pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z dużych naczyń; średnica cewnika 4 - 6 F; Zamawiający dopuszcza do oceny pętle o średnicy cewnika 4-5F. Pozostałe parametry bez zmian.
Parametry pożądane:
dostępne różne długości pętli

## część (49)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 49 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika; średnica pętli 2 do 7 mm; pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych; średnica cewnika maksymalnie 3F;
Parametry pożądane:
dostępne różne długości pętli

## część (50)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 50 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do koronarografii | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw jednorazowy zawierający: - dren wysokociśnieniowy (1 sztuka) - skalpel nr 11 (1 sztuka) - chusta angiograficzna - wykonana z paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarze 380 x 240 cm z czteroma otworami otoczonymi taśmą lepną o średnicy 12 cm, dłuższy brzeg serwety połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego szerokości 70 cm – 1 szt. (1 sztuka), w strefie otworów warstwa chłonna, - serweta z pasem lepnym 45x75cm (1 sztuka), - chusta absorbcyjna (1 sztuka), - fartuch wielkość L dodatkowo wzmacniany, z warstwą absorpcyjną na rękawach i przodzie fartucha (1 sztuka) - fartuch wielkość XL dodatkowo wzmacniany, z warstwą absorpcyjną na rękawach i przodzie fartucha (1 sztuka) - miska plastikowa (2 sztuki: 500ml i 1000ml), - igła do nakłucia tętnicy 18G 1.3x70mm, z ostrzem podwójnie ostrzonym (1 sztuka), - igły iniekcyjne 21G 0.8x40mm (1 sztuka), 18G 1.2x40mm (1 sztuka), - prowadnik diagnostyczny 0.035’’ długości 175cm z końcówką w kształcie J, - kleszczyki do gazików (1 sztuka), - worki 85x90cm na szybę ołowiową z gumką (1 sztuka) oraz 90x100cm na lampę (1 sztuka), - gaziki 10 x 10 cm (20 sztuk), - ręczniki do rąk 37 cm x 57 cm (sztuk 2), - zwykle strzykawki 10 ml (2 sztuki), - zwykle strzykawki 20 ml (2 sztuki), - strzykawka nakręcana 10 ml (1 sztuka), 20 ml (1 sztuka), - łącznik trójkranowy (1 sztuka), - dren ciśnieniowy długi (minimum 100 cm) (1 sztuka), - linia infuzyjna 150cm (1 sztuka), - dren z filtrem do oszczędzania kontrastu 130cm z końcówką męsko-żeńską (1 sztuka), - kleszczyki komarowe (1 sztuka), - kolec do oszczędzania kontrastu (sztuk 1), z możliwością zapewnienia sterylności przez 24h. - łącznik z dwoma końcówkami żeńskimi luer lock do zastosowania przy podawaniu leku z jednej strzykawki do drugiej, - zestaw zapakowany w jałową serwetę jednorazowego użytku, - w opakowaniu zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem, kranikiem trójdrożnym, wykonane z materiału nietrombogennego, wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi oraz z stałą szybkością płukania 3ml/h przy 300mmHg oraz możliwym szybkim płukaniem min. 1ml/s, wraz z przetwornikami kabli przyłączeniowych do posiadanych aparatów: Siemens Cathcor/Recor, Siemens S.C. 7000, GE Dash 4000, Arrow KAAT II Pluss, Arrow AutoCat, Datascope. Z wysoką odpornością na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących. - ocena zestawu na podstawie dostarczonej próbki

## część (51)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 51 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do koronaroplastyki | 1300 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw jednorazowy zawierający: - fartuch wielkość XL dodatkowo wzmacniany, z warstwą absorpcyjną (1 sztuka) - strzykawka nakręcana luer lock do podawania kontrastu 10 ml (1 sztuka), - torquer ( 1 sztuka) - Y-konnector o niskiej utracie krwi, do jednoręcznej obsługi za pomocą przycisku (1 sztuka), - dren wysokociśnieniowy krótki, rozdwojony, umożliwiający podłączenie dwóch cewników balonowych do jednej strzykawki z manometrem do techniki kissing (1 sztuka), - kranik trójdrożny wysokociśnieniowy (1 sztuka), - prześcieradło absorbujące - dwuwarstwowe o wymiarach 100 x 150 cm wykonane z włókniny SMS z taśmą (1 sztuka) - ręczniki do rąk 37 cm x 57 cm (sztuk 1) - strzykawka z manometrem o następujących własnościach: - skala od 0 – 30 atm. - strzykawka o pojemności 20 ml - z ruchomą „męską” końcówką - tarcza manometru pokryta substancją o własnościach fluorescencyjnych - wysokociśnieniowy 30 cm dren - posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją - zestaw zapakowany w jałową serwetę jednorazowego użytku 75x90cm (1sztuka), - ocena zestawu na podstawie dostarczonej próbki

## część (52)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 52 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Systemy do zaopatrywania miejsca nakłucia celem uzyskania szybkiej hemostazy; Oparte na zasadzie mechanicznego zamknięcia z zastosowaniem jedynie rozpuszczalnych komponentów pozostających w tętnicy; Dostępne rozmiary dla zaopatrzenia wkłuć od 5F do 8 F;

## część (53)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 53 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z sondą elektroniczną | 190 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik współpracujący z posiadanym aparatem do ICUS In-Vision Gold; cewnik umożliwiający rejestrację wirtualnej histologii;

## część (54)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 54 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z sondą wysokiej rozdzielczości wraz z dzierżawą konsoli | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
sonda mechaniczna IVUS o częstotliwości 60 MHz; sonda o wysokiej rozdzielczości wzdłużnej 40mm, poprzecznej 90mm; dzierżawa konsoli;
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dzierżawa konsoli | 12 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | Konsola dotykowa pracująca i rejestrująca w czasie rzeczywistym | tak
2. | Moc wejściowa: Napięcie 100–240 VAC Częstotliwość 50/60 Hz Moc maks. 140 W DC | tak
3. | Moc wyjściowa: Wyjściowa częstotliwość radiowa 40 MHz 60 MHz | tak
4. | Wymienny bezpiecznik Parametry maksymalne 15 A, 250 V, zwłoczny | tak
5. | Konsola kompatybilna z cewnikiem: - częstotliwość 60 MHz - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (usec) – 0,034 - rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm - rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s -maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm - separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Konsola |  | 2920 | 0.27 | 0

## część (55)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 55 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej FFR | 180 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadnik współpracujący z posiadanym aparatem do pomiaru FFR WaveMap

## część (56)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 56 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej oparte na włóknie optycznym wraz z dzierżawą konsoli | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadnik wieńcowy do FFR oparty na optycznej technologii pomiaru; końcówka prowadnika dobrze sterowalna; dzierżawa konsoli;
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dzierżawa konsoli | 12 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów: Przechowuje do 25 przypadków na twardym dysku (HD) Eksportowane badania DICOM mogą być przechowywane na CD, DVD oraz wymiennym twardym dysku (Removable HD) HD: 80 GB DVD: 4,7 GB CD: 700 MB Removable HD: 35 GB | tak
2. | Czas działania: maksymalnie 6800 ujęć z użyciem wyciągarki ręcznej 3000 ujęć z użyciem automatycznej wyciągarki 1mm/sec 6000 ujęć z użyciem automatycznej wyciągarki 0,5mm/sec | tak
3. | DICOM: Współpracuje z DICOM 3,0 Działa jako SCU zarówno dla nośników wymiennych jak i sieci komputerowej Rozdzielczość 512 x 512 Pozwala na stratną i bezstratna kompresję obrazów JPEG Współpracuje z US Multiframe (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe) | tak
4. | Specyfikacja systemu: System rozproszony (P4 3,2Ghz & Celeron 2GHz) | tak
5. | Monitor: 19 LCD (wbudowane głośniki i mikrofon) | tak
6. | Wyświetlane obrazy: Obrazy wielokrotne:IVUS, IVUS/widok wzdłużny | tak
7. | Przetwarzanie obrazów: DDP Filtracja drobinek krwi | tak
8. | Wyświetlanie grafiki: Pomiary: Zakładki dla obrazów | tak
9. | Pomiary: 9 odległych, 3 pomiary pola | tak
10. | Funkcja „Trace Assist” Automatyczne śledzenie światła naczynia. Pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obsługiwana przez operatora). | tak
11. | Ustawianie obrazu: Automatyczne rozpoznawanie cewnika. Automatyczne dostosowanie powiększenia do częstotliwości cewnika. | tak
12. | System wyciągarki: Wmontowana wyciągarka MDU5 PLUS™ z jednorazowymi saneczkami. | tak
13. | Wymiary wózka (wysokość x szerokość x głębokość) 165 x 61 x 74 cm, maksymalna waga 114 kg | tak
14. | Przegląd dynamiczny Animacja statycznych obrazów IVUS pozwalająca na lepszą interpretację danych. Funkcja „Smart TGC” Automatyczna poprawa jakości zdjęć IVUS. Funkcja „Trace Assist” Zastosowanie algorytmu pozwalającego na lepszą detekcję granic. Tryb FFR Obsługa pomiaru FFR korzystając z danych otrzymanych z konsoli FFR Link | tak
15. | Moduł przetwarzania sygnału Komunikacja z systemem poprzez Bluetoot | tak
16. | Automatyczna kalibracja prowadnika CO | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Konsola |  | 2920 | 0.27 | 0

## część (57)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 57 |  | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do pomiaru rezerwy wieńcowej wraz z dzierżawą konsoli | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014’ w naczyniach tętniczych; w czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową; sygnały ciśnienia są przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR; dzierżawa konsoli;
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dzierżawa konsoli | 12 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | System przeznaczony jest do wykonywania pomiarów ciśnienia wewnątrz naczyń przydatnych w diagnozowaniu i leczeniu chorób tętnic wieńcowych i obwodowych. | tak
2. | Napięcie standardowe 100-240 VAC (±10%) z określonym w specyfikacji zasilaczem zewnętrznym | tak
3. | Natężenie, prąd przemienny 1,41 A DC maks. | tak
4. | Moc: 17 W maks. | tak
5. | Częstotliwość: od 47 do 63 Hz (uwzględnia tolerancję ±5%) | tak
6. | Napięcie w systemie RXi: 12 VDC w przypadku określonego w specyfikacji zasilacza zewnętrznego | tak
7. | Natężenie prądu stałego w systemie RXi 0,9 A DC maks. | tak
8. | Zakres ciśnienia: od -30 do +300 mmHg w stosunku do atmosfery w zakresie do 580 do 800 mmHg bezwzględnego ciśnienia atmosferycznego | tak
9. | Dokładność pomiaru ciśnienia: ±3% odczytu lub ±3 mmHg odczytu ponad zakres ciśnień, zależnie od tego, która wartość jest większa, z uwzględnieniem połączonego wpływu czułości, powtarzalności, nieliniowości i histerezy | tak
10. | Dryft ciśnienia: < 7 mmHg w okresie 1 godz. | tak
11. | Odpowiedź częstotliwościowa: odpowiedź przy 10 Hz w granicach 3 dBA odpowiedzi przy 1 Hz | tak
12. | Czułość wejścia: zgodna z wejściem sygnału Pa równym 20 mmHg/V lub 100 mmHg/V | tak
13. | System kompatybilny z mikrocewnikiem o następujących parametrach: - długość całkowita 335 cm - długość robocza 150 cm - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej - cewnik posiada port RX - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia - marker położony jest 3 mm od końca dystalnego - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Konsola |  | 2920 | 0.27 | 0

## część (58)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 58 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy bezprzewodowe do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej FFR wraz z dzierżawą konsoli | 60 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
bezprzewodowy prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej FFR; system wykorzystujący fale RF do bezprzewodowego przesyłania pomiarów ciśnień do konsoli; dostępne cewniki do FFR umożliwiające przewodowo ocenę oporności mikrokrążenia (IMR);
Lp. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dzierżawa konsoli | 12 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | System optymalizacji PCI (zabiegów angioplastyki wieńcowej) | tak
2. | Technologie FFR i OCT na jednej platformie | tak
3. | Bezprzewodowe ustawianie FFR i OCT | tak
4. | Obrazowanie OCT w nowym trybie badania 75 mm o wysokiej rozdzielczości 54 mm | tak
5. | Nieprzerwana integracja FFR i OCT z kontrolowanymi przepływami pracy | tak
6. | Rekonstrukcja obrazu 3D naczyń i światła w czasie rzeczywistym | tak
7. | Szybkość obrazów: 180 obrazów/sek. | tak
8. | Średnica skanu: 10 mm w kontraście | tak
9. | Waga konsoli do 100 kg | tak
10. | W skład systemu wchodzi: silnik do obrazowania OCT, oprogramowanie, komputer, monitor operatora, monitor lekarza, zintegrowana konsola mobilna | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Konsola |  | 2920 | 0.27 | 0

## część (59)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 59 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki próbujące do udrożnień i PCI drobnych tętnic wieńcowych | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- cewniki umożliwiające podawanie kontrastu przez kanał cewnika; - przeznaczony do zabiegów na tętnicach wieńcowych zarówno w technice antegrade jak i retrograde; - pokrycie hydrofilne oraz zbrojenie oplotem stalowym wewnątrz ściany; - atraumatyczna elastyczna końcówka z małym profilem wejścia max. 1,9F; - cewniki kompatybilne z prowadnikami 0.014’’; - dostępne cewniki o długościach 135cm, 150cm;

## część (60)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 60 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Mikrocewniki do udrożnień przewlekłych okluzji CTO penetrujące oraz do kolaterali:
1 | Cewniki penetrujące oraz zwiększające podparcie dla prowadników w trakcie za biegów udrażniania CTO | 20 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Mikrocewnik do kolaterali o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem. | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. cewniki penetrujące oraz zwiększające podparcie dla prowadników w trakcie za biegów udrażniania CTO; (20 sztuk) wykonane ze stali chirurgicznej; szaft gwintowany umożliwiające wkręcanie mikrocewnika w miejsce okluzji; dostępne cewniki w różnych średnicach; cewniki kompatybilne z prowadnikami 0.014’’; 2. Mikrocewnik do kolaterali o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem. (50 sztuk) Pokrycie hydrofilne na dystalnych co najmniej 70 cm szaftu. Duże światło taperowane. Proksymalnie średnica zewnętrzna 2,6F; Dystalnie średnica zewnętrzna 1,9F ; Miękka, atraumatyczna elastyczna końcówka z ultramałym profilem 0,016” Dostępne długości 135 i 150 cm (do podejścia retrograde)

## część (61)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 61 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mikrocewniki do techniki retrograde | 60 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
dedykowany do przechodzenia poprzez gałęzie przegrodowe w trakcie zabiegów rekanalizacji CTO techniką retrograde; posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 1,9 F; mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym; dostępny w długościach 135 cm i 150 cm; średnica wewnętrzna końcówki 0,015”; średnica wewnętrzna szaftu 0,018”; kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; maksymalne ciśnienie 300 psi; posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu; posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę;

## część (62)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 62 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mikrocewniki dwukanałowe do zabiegów CTO | 25 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
mikrocewnik dwukanałowy ułatwiający dostęp do trudnych lokalizacji CTO, a także wspomagający wprowadzenie prowadnika do bocznicy; mikrocewnik o dwóch światłach, jednym Rx drugim OTW dla prowadników 0,014”; cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; końcówka taperowana, cewnik pokryty hydrofilną substancją; cewnik zbrojony stalowym oplotem; Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrocewnika dwukanałowego o następujących parametrach : - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” dla sekcji OTW i Rx - długość użytkowa cewnika 135cm, - długość sekcji hydrofilnej 15cm, długość sekcji szybkiej wymiany Rx 18cm, - dystans pomiędzy portem Rx i OTW 7mm, - Średnica zewnętrzna w części dwu- światłowej 3,3F, - Średnica zewnętrzna w części proksymalnej 2,6F, - Średnica zewnętrzna w części dystalnej 2,3F, - Profil wejścia końcówki stożkowej 1,3 F = 0,42mm = 0,016", - Minimalna średnica wewnętrzna 0,40mm. - Długość końcówki dystalnej 6mm, - Materiał końcówki dystalnej to wolfram TPE- elastyczny, atraumatyczny, widoczny w skopii z dodatkowym markerem dla OTW, - Markery wejściowe 95 i 105 cm.
Parametry pożądane:
niski profil zewnętrzny końcówki dalszej; niski profil zewnętrzny końcówki bliższej;

## część (63)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 63 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki specjalistyczne 0.014'' | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadnik pokrywany hydrofilnie; Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi); Średnica 0,014”; Długości 182 i 300cm; Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta; Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm; Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej;

## część (64)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 64 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki specjalistyczne 0.018'' | 250 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadnik pokrywane hydrofilnie; średnica 0,018”; dostępne długości 110/150/200/300cm; kształtowalny koniec o długości 2cm; dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm; rdzeń ze stali z domieszką tytanu;

## część (65)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 65 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki typu stiff do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej | 70 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadniki 0.035’’ sztywne wykorzystywane do wprowadzania balonu celem poszerzenia zastawki aortalnej; zakończone na brzegu dystalnym miękką formowalną końcówką o długości 3 i 6.5 cm; dostępne długości 260; dostępne prowadniki z większą i mniejszą pętlą; Zamawiający dopuszcza prowadniki typu stiff do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej z zakończone na brzegu miękką końcówką o długości 3 i 7cm. Dostępne długości 260cm. Dostępne prowadniki z pętlą (zagięciem) tylko o średnicy 3mm.

## część (66)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 66 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki typu stiff z ukształtowaną końcówką do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej i TAVI | 70 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
prowadniki 0.035’’ sztywne wykorzystywane do wprowadzania balonu celem poszerzenia zastawki aortalnej; zakończone na brzegu dystalnym odpowiednio ukształtowaną miękką końcówką do umieszczenia w komorze serca; dostępne długości 260 i 300cm;

## część (67)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 67 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony do zabiegów walwuloplastyki aortalnej | 70 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
balony do przezskórnej walwuloplastyki zarejestrowane do poszerzania zastawki płucnej i aortalnej; dostępne różne średnice minimum w zakresie 16-28 mm; dostępne balony o długościach w 30-60 mm; balony kompatybilne z prowadnikiem 0.035’’;

## część (68)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 68 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej oparte na konstrukcji dwóch dysków | 15 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Urządzenia przeznaczone do przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO i ASD; Średnice urządzeń od 18 – 35 mm dla PFO i od 4-40mm dla ASD; Zakres średnic do 20 mm co 1 mm i co 2mm dla średnic powyżej 20 mm; Samorozprężalne urządzenia zbudowane ze szkieletu nitinolowego o kształcie dwóch dysków; Do średnicy urządzenia 17mm -system kompatybilny z koszulkami wprowadzającymi 7F; W skład zestawu wchodzi zestaw zamykający i system dostarczający; Urządzenia nie wymagają zakupu dodatkowych koszulek żylnych przez zamawiającego;

## część (69)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 69 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do pomiaru wielkości ubytku w przegrodzie celem doboru rozmiaru urządzenia zamykającego | 15 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw do pomiaru wielkości ubytku w trakcie przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu ASD; W skład zestawu wchodzi balon pomiarowy; Urządzenie nie wymaga zakupu dodatkowych koszulek;

## część (70)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 70 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej oparte na konstrukcji jednej spirali pokrytego materiałem zamykającym | 5 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Urządzenia przeznaczone do przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych ASD; Urządzenie wykonane z jednej spirali nitinolowej pokryte materiałem PTFE; Zakres średnic 15-35 mm umożliwiające zamknięcie otworów w zakresie 8-17 mm; W skład zestawu wchodzi zestaw zamykający i system dostarczający; Urządzenia nie wymagają zakupu dodatkowych koszulek żylnych przez zamawiającego;

## część (71)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 71 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Okluder do przezcewnikowego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych (ASD) u chorych z uczuleniem na nikiel | 5 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
samorozprężane urządzenie w kształcie dwóch krążków wykonane z siatki nitinolowej; pokryte nanocząsteczkami platyny dla większej biokompatybilności, przeciwdziałając alergii na nikiel; dwa krążki są połączone ze sobą krótką łączącą talią, której wielkość odpowiada wielkości ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD); bardzo dobrze widoczny w skopii, co ułatwia precyzyjne i pewne pozycjonowanie; zakres rozmiarów korka 8 - 40mm; zestaw zawiera system wprowadzający (koszulka), prowadnik, rozszerzadło oraz okluder; kompatybilne ze srednicami koszulki 6-14 F;

## część (72)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 72 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Okluder do zamykania przewodu tętniczego (PDA) u chorych z uczuleniem na nikiel | 2 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
samorozprężane urządzenie w kształcie grzybka wykonane z siatki nitinolowej; pokryte nanocząsteczkami platyny dla większej biokompatybilności, przeciwdziałając alergii na nikiel; kołnierz zatrzymujący w kształcie grzybka gwarantuje bezpieczne położenie korka w ujściu przetrwałego przewodu tętniczego z aorty; bardzo dobrze widoczny w skopii, co ułatwia precyzyjne i pewne pozycjonowanie; zakres rozmiarów korka wynosi od 4 mm do 18 mm w tetnicy plucnej i 6mm do 20mm w aorcie zstępującej; zestaw zawiera system wprowadzający (koszulka), prowadnik, rozszerzadło oraz okluder; kompatybilne ze średnicami koszulki 6-10 French;

## część (73)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 73 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej z cewnikiem prowadzącym i igłą | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw dedykowany do zabiegów przez przegrodę międzyprzedsionkową W skład zestawu wchodzą: - koszulka doprowadzająca - w postaci cewnika o średnicy 8.5F z zastawką hemostatyczną i kranikiem, dostępne co najmniej 5 krzywizn cewników - prowadnik typu super stiff o grubości 0.32’’, - dilatator, - igła do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej 18G z zastosowaniem koszulki doprowadzającej, dostępne co najmniej dwie krzywizny oraz dwie długości,
Parametry pożądane:
koszulka doprowadzająca z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Europie

## część (74)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 74 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do nakłucia worka osierdziowego | 20 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestawy dedykowane do nakłucia worka osierdziowego. Zestaw zawierający min.: igłę do nakłucia 18G/ 8 i 12 cm, prowadnik, rozszerzadło, cewnik z kranikiem

## część (75)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 75 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do OCT | 20 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Cewniki wieńcowe do optycznej koherentnej tomografii do oceny przylegania stentu do ściany naczynia. Cewniki współpracujące z posiadaną konsolą Ilumien.

## część (76)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 76 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewnik ułatwiający pozycjonowanie stentów w ujściu naczynia | 5 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
system oparty na cewniku wprowadzanym do cewnika prowadzącego i umożliwiający prawidłowe pozycjonowanie stentu w ujściu naczynia; system oparty na nitinolowym drucie z elementami pozycjonującymi o dobrej widoczności w skopii; system kompatybilny z cewnikami 6 -8F;

## część (77)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 77 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki do aktywnego wspomagania lewej komory serca | 2 | sztuki |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewnik aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca; cewnik współpracująca z posiadaną konsolą Impella Automated Controller; wydajność: do 4,1L na minutę; średnica szaftu 9F; średnica pompy 13F; kompatybilna z koszulką 14F; koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie; kompatybilność z prowadnikiem 0,018”;

## część (78)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 78 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty Pt-Cr pokrywane biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antymitotyczny | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. stenty z stopu Pt-Cr, slotted tube, montowane na balonie; 2. stenty pokrywane polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem; 3. długości stentów w zakresie min. od 8 do 38 mm; 4. średnica stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; 5. pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; 6. posiadające dodatkowe łączniki na brzegu proxymalnym zapobiegające zjawisku skracania przy doprężaniu większymi balonami; 7. możliwość przeprężania stentu.
Parametry pożądane:
1. duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi; 2. mała grubość ścian stentu (podać w inch) ………………; 3. stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych.

## część (79)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 79 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sondy do wewnątrzwieńcowego obrazowania OFDI | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. cewniki wieńcowe do optycznej tomografii opartej na ocenie częstotliwości; 2. cewniki umożliwiające obrazowanie pnia głównego i większych naczyń o średnicach do 4,5 mm; 3. cewniki umożliwiające obrazowanie dłuższych segmentów naczyń do 15 cm przy jednym pasażu badaniu; 4. cewniki współpracujące z konsolą Lunawave.

## część (80)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 80 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do rotablacji Zestaw obejmujący prowadniki do rotablacji, urządzenia sterująco-wprowadzające wraz z wiertłem | 60 | zestaw |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. prowadniki dedykowane do zabiegów rotablacji; 2. dostępne prowadniki typu floppy i extrasupport; 3. długość: co najmniej 325 cm; 4. urządzenie wprowadzające (advancer) dedykowane do zabiegów rotablacji, połączone z wiertłami dedykowane do zabiegów rotablacji, dostępne średnice wiertła 1.5-2.5 mm.

## część (81)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 81 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. ciśnienie nominalne min. 8 atm; 2. długość balonów w zakresie 6-30 mm, odstępy pomiędzy długościami do 5mm dla średnicy 1,5 do 4,0 mm (w tym długość 10 mm); 3. profil wejścia końcówki balonu max. 0,016”; 4. średnice balonów 1.25-4.0mm, dostępne balony do dużych naczyń ze średnica 5.0 mm dla cewników typu non-compliant; 5. dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm; 6. niski profil natarcia końcówki balonu max. 0.027’’ dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu); 7. cewniki balonowe dostępne w wersji RX, OTW, NC w całym wymaganym przedziale średnic min. 1,25 – 4,0 mm; 8. profil przejścia balonu do trudnych zmian o średnicy 1,25 mm max. 0,020” z dostępnością przedłużonego shaftu powyżej 150 cm dla wersji OTW.
Parametry pożądane:
1. posiadające powłokę hydrofilną; 2. możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia; 3. odporne na urazy mechaniczne.

## częśc (82)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 82 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo chromowe o dobrej widoczności pokrywane lekiem antymitotycznym Zotarolimus | 250 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
1. stenty kobaltowo-chromowe wykonane w technice sinusoidalnej łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu; 2. budowa stentu otwartokomórkowa; 3. stenty pokrywane biokompatybilnym polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym – zotarolimus; 4. maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,0 mm; 5. długości stentów w zakresie min. od 8 do 38 mm; 6. średnica stentów min. od 2,0 do 5,0 mm; 7. montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 18 atm dla średnicy 3,0 mm); 8. pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; 9. maks. rozszerzenie stentu do ok. 5,75 mm; 10. profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm; 11. grubość elementów z jakich wykonany jest stent-0,0032”; 12. skracanie stentu przy implantacji < 1% przy RBP dla średnic 3,0-4,0mm; 13. ciśnienie nominalne 12 atm.
Parametry pożądane:
1. niski profil stentu (podać w calach dla średnicy 3,5 mm); 2. mała grubość ścian stentu (podać w calach); 3. stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych; 4. udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze.

## część (83)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 83
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty samorozprężalne nitinolowe do tętnic szyjnych z systemem dostawczym monorail | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty nitinolowe samorozprężalne o zmiennej średnicy 6-8, 7-10
długości stentów w zakresie 20 - 40 mm
dostępne stenty o budowie otwarto i zamknieto komorkowej
stenty dobrze widoczne w skopii
średnice stentów w zakresie 7 – 10 mm, dostępne stenty taperowane
atraumatyczne końce stentu
system kompatybilny z koszulką doprowadzającą 6F i cewnikiem prowadzącym 8F

## część (84)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 84
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty samorozprężalne hybrydowe do stentowania tętnic szyjnych | 30 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stent hybrydowy do tętnic szyjnych, z zamkniętymi celami w części środkowej i otwartymi celami na końcach
dostępne stenty stożkowe
długości stentu w zakresie 30-40mm
dostępne średnice stentów cylindrycznych od 7mm-11mm i stożkowych od 6mm do 10mm

## częśc (85)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 85
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do denerwacji tętnic nerkowych z spiralnym cewnikiem | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw cewników dedykowanych do zabiegów denerwacji tętnic nerkowych wraz z udostępnieniem konsoli (udostępnienie konsoli na czas planowanego zabiegu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni licząc od dnia złozenia zamówienia w formie telefonicznej/mailowo. Zamówiona konsola ma zostać dostarczona do pracowni hemodynamiki oraz ma być sprawna technicznie przez cały okres udostępnienia.)

## część (86)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 86
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania długich odcinków tętnic obwodowych | 40 | sztuki |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- stenty samorozprężalne pokrywane sybstancją pasywną przyspieszającą endotelializację - do zmian długich dostępne długości w zakresie 40-200 mm, - dostępne średnice w zakresie 4-7 mm długości, dostępne conajmniej dwie długości ystemów dostarczania, - dostępne systemy współpracujące z prowadnikami 0.018'', 0.014", 0.035'' - wszystkie średnice kompatybilne z introducerem 6F, a dla stentów współpracujacych z prowadnikiem 0.018'' 4F

## część (87)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 87
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty rozprężane na balonie do stentowania tętnic obwodowych kompatybilna z prowadnikiem 0.035'' | 40 | sztuki |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- stenty stalowe montowane na balonie pokrywane sybstancją pasywnie przyspieszającą endotelializację - dostępne długości w zakresie 15-50 mm, - dostępne średnice w zakresie 5-10 mm długości, dostępne conajmniej dwie długości systemów dostarczenia, OTW, - dostępne systemy współpracujące z prowadnikami 0.018'', 0.014", 0.035'' - ciśnienie nominalne min. 9 atm., RBP min 13 atm. Zamawiający dopuszcza stenty w zakresie długości 15-56 mm spełniające pozostałe kryteria.

## część (88)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 88
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0.014'' | 100 | sztuki |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- cewnik balonowy obwodowy - średnice balonów min. 1.5-4.0 mm - długości balonów 20-220 cm - system dostarczania współpracujący z prowadnikiem 0.014'', - kompatybilne z intoducerem 4F, - ciśnienie nominalne 7 atm. RBP 14 atm. Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe obwodowe o długościach 20-210cm, ciśnienie nominalne 7 lub 8atm, RBP 14-16atm.

## część (89)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 89
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0.018'' | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- cewnik balonowy obwodowy - średnice balonów min. 2.0-7.0 mm - długości balonów 20-200 cm - system dostarczania współpracujący z prowadnikiem 0.018'', - ciśnienie nominalne 6 atm. RBP min. 12 atm. Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe obwodowe, ciśnienie nominalne 6 lub 8atm.

## część (90)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 90
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0.035'' | 60 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- cewnik balonowy obwodowy - średnice balonów min. 3.0-10.0 mm - długości balonów 20-200 cm - kompatybilne z introducerem 5F i 6F, - system dostarczania współpracujący z prowadnikiem 0.035'', - ciśnienie nominalne 7 atm. RBP min. 12-20 atm. Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe obwodowe, ciśnienie nominalne 8 bar dla rozmiaru 3-9mm, 6 bar dla rozmiaru 10mm.

## część (91)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 91
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | System do protekcji dystalnej typu filtr | 10 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- system typu filtr dystalny umieszcazny poza miejscem stentowania - możlwiść stosowania w tętnicach o średnicy conajmniej 3.5-7mm - dostępne systemy z montowanym i niezależnym prowadnikiem, - prowadniki posiadające różne stopnie sztywności - długość zestawu co najmniej 190cm, średnica prowadnika 0.014’’

## część (92)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 92
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do protekcji krążenia mózgowego wspomagające stentowanie tętnic obwodowych | 15 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- zestawy zabezpieczają krążenie mózgowe przed embolizacją podczas zabiegów stentowania tętnic szyjnych - zestawy zbudowane na zasadzie cewników prowadzących lub koszulek wyposażone w 2 balony rozprężane w tętnicy szyjnej wspólnej i zewnętrznej - zestaw umożliwia zatrzymanie przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej podczas zabiegu - średnica zestawu max 10 F

## część (93)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 93
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki obwodowe hydrofilne | 250 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- prowadniki przeznaczone do zabiegów na tętnicach obwodowych - prowadniki o średnicach 0.018" do 0.038'', - rdzeń nitynolowy w poliuretanie popkryty powłoką hyd - dostępne dstępne prowadniki sztywne, - dostępne końcówki: prosta, J, "bolia" i kształtowalna, - dostępne długości 150 - 300 cm,

## część (94)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 94
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki obwodowe z taperowaną końcówką | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- prowadniki przeznaczone do zabiegów na tętnicach obwodowych - sterowalne prowadniki o średnicy 0.035'' z taperwoaną końcówką 0.025'' o długości 17 cm, - popkryte powłoką ułatwiającą przejście przez zwężona odcinki naczyń, - dostępne prowadniki 0.014'' oraz 0.018'', - dostępne długości 180 i 300 cm,

## część (95)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 95
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki specjalistyczne 0.014'' | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- prowadnik pokrywany hydrofilnie - Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) - Średnica 0,014” - Długości 182 i 300cm - Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta - Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm - Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej

## część (96)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 96
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadniki specjalistyczne 0.018'' | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- prowadnik pokrywane hydrofilnie - średnica 0,018”, - dostępne długości 110/150/200/300cm - kształtowalny koniec o długości 2cm - dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm - dzeń ze stali z domieszką tytanu

## część (97)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 97
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki do zabiegów z dostępu kontralateralnego | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- Koszulki wprowadzające do tętnic biodrowych do kontrlateralnych zabiegów - Dostępne koszulki o średnicy wewnętrznej 5 - 8F - Wyposażone w Y-konektor z zastawką - Zbrojenie splotem stalowym zatopionym w ścianie koszulki - Długości 45-90 cm Zamawiający dopuszcza dkoszulki zbrojone do tętnic biodrowych, o parametrach oczekiwanych przez użytkownika, z długością 100cm dla średnicy 8F

## część (98)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 98
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki kontralateralne 4F | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
- Koszulki wprowadzające do tętnic biodrowych do - fabrycznie zagięte do kontrlateralnych zabiegów - średnica 4F, - taperowana końcówka, stalowe zbrojenie - Wyposażone w zastawkę hamostatyczną i trójdrożny kranik

## część (99)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 99
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stentgrafty do dużych tętnic | 3 | sztuk |  |  |  | 0
| PARAMETRY GRANICZNE: |  | Parametr oferowany (opisać)
-materiał graftu z PTFEb -długość 30 – 70 mm -średnica 6 – 16 mm

## część (100)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 100 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii oraz aorto i wentrykulografii | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cewniki dedykowane do koronarografii oraz cewniki PIG tail cewniki o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,051 dla 6F); cewniki o średnicy zewnętrznej 4-6F; dostepna szeroka gama krzywizn i typów cewników do lewej i prawej tętnicy wieńcowej oraz angiografii tętnic obwodowych, a także dedykowane do obu tętnic wieńcowych jednocześnie. Dostępne cewniki długie (125 +/-5cm)
Parametry pożądane:
dobrze manewrowalne; końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu; szeroki zakres krzywizn, dostepne niestandardowe dlugosci

## część (101)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 101 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki naczyniowe udowe o większych średnicach | 50 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
koszulki wprowadzające o długości 11-45cm zróżnicowane profile 10F-14F odporne na złamania zastawka hemostatyczna, przewód boczny z kranikiem do płukania
końcówka atraumatyczna, dilatator atraumatyczny, dostepne koszulki hydrofilne

## częśc (102)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 102 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do zamykania t. promieniowej | 100 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- urządzenie dedykowane do ucisku miejsca po nakłuciu tętnicy promieniowej. - oparte na konstrukcji przezroczystego pasa z widocznym miejscem nakłucia - mechanizm uszczelniający poprzez napełnienie strzykawką w zestawie, - mechanizm oparty na mechanizmie pokrętła umożliwiający stopniowanie siły ucisku pod kontrolą wzroku. - możliwość natychmiastowej deflacji urządzenia z wykorzystaniem strzykawki.

## częśc (103)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 103 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Urządzenia do kompresji miejsca nakłucia tętnicy udowej | 20 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- urządzenie dedykowane do ucisku miejsca po nakłuciu tętnicy udowej. - oparte na konstrukcji imadła z możliwością stopniowania kompresji przez układ pompujacy oraz manometr

## Częśc (104)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 104 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym sirolimusem | 40 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Balony pokrywane w technice nanotechnologii lekiem antymitoycznym sirolimus, balony do leczenia restenozy w stencie
Paranetry pożądane
Szeroki zakres długości i średnic

## Częśc (105)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 105 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym Zotarolimusem z krótkim okresem DAPT | 200 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
stenty kobaltowo-chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej, montowane na balonie; stenty o budowie otwartokomórkowej umożliwiające znaczne poszerzenia oczka do bocznicy; grubość drutów stentu max. 0.0036’’; duża siła radialna co najmniej 31 PSI; stenty o wymaganym krótkim czasie podwójnej terapii przeciwpłytkowej ( 1 miesiąc) potwierdzone w ulotce; długości stentów w zakresie min. od 10 do 38 mm; zakres średnic stentów min. od 2,25 do 4,0 mm; montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 15 atm); skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% przy RBP; pewne i mocne umocowanie stentu na balonie; bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z min. czteroletnią obserwacją
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu (podać w PSI); szeroki zakres długości; szeroki zakres średnic;

## Część (106)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 106 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy do rekanalizacji CTO techniką subintimalnej dyssekcji i re-entry | 4 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Elementy składowe zestawu: 1. Cewnik do przestrzeni subintimalnej i światła - cewnik typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F - długość robocza 135cm - średnica atraumatycznej końcówki nacierającej 1mm - długość końcówki nacierającej 1mm - średnica szaftu dystalnego 2,4 F - średnica szaftu proksymalnego 3,4F - zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym 2. Prowadnik do re-entry z przestrzeni subintimalnej do światła - długość prowadnika 185 i 300cm - średnica 0.014” - długość końcówki roboczej z oplotem 20cm - pokrycie hydrofilne - rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.0035” (0.09mm) i długości 0.007” (0.18mm) 3. Cewnik balonowy typu płaszczka do orientacji prowadnika re-entry w kierunku światła naczynia - cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” - długość robocza 135cm - długość balonu 10mm - szerokość balonu 2,5mm - wysokość balonu 0,3mm - dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach balonu oznaczone markerami - średnica szaftu dystalnego 2,9 F - średnica szaftu proksymalnego 3,7F