OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 5

Zakup, dostawa, montaż  real-time PCR

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Real-time PCR | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Jednoczesna amplifikacja 96 prób |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: - 10 – 100µl dla bloku 96 dołków |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Prędkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Prędkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Materiał z jakiego wykonany jest powłoka bloku: srebro |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Blok wyposażony w: - podstawę płytki - elementy Peltiera (6 sztuk) - element chłodzący - korektor cieplny zapewniający wydajne i równomierne przenikanie ciepła (wysoką homogenność bloku) – warstwa Therma-Base |  |  | Tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Homogenność termiczna bloku: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Dokładność termiczna bloku: ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Min.5 kanałów wzbudzenia światła |  |  | tak |  |  | Wymagane – 0 pkt. 6 i więcej - 3 pkt |  |
|  |  |  | Min.6 kanałów detekcji fluorescencji. |  |  | tak |  |  | Wymagane – 0 pkt. 5 i więcej - 3 pkt |  |
|  |  |  | Element wzbudzający – lampa ksenonowa umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® - Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe® - Sonda Simple Probe® - Sonda typu UniversalProbe Library |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: - Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie - Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu - Analizy end-point mutation - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – zgodność z wymaganiami normy 21 CFR część 11 (bez funkcji podpisu elektronicznego). |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu LC Green, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Producent aparatu posiada w swojej ofercie katalogowej gotowe zestawy / biblioteki sond molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Producent aparatu posiada w swojej ofercie katalogowej gotowe zestawy diagnostyczne do wykrywania mutacji genu BRAF, K-RAS, EGFR (CE-IVD) |  |  | Tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie do wykonania gotowych testów diagnostycznych automatycznie analizuje krzywe amplifikacji i interpretuje je podając wynik analizy (wykryto/nie wykryto) |  |  | Tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Wyposażenie aparatu: - komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu o parametrach: - Procesor: Intel Pentium Dual Core E2160, 1,8 GHz - Pamięć RAM: 2GB (2 x 1GB) - Dysk twardy: 2 x 250 GB - Napęd optyczny CD/DVD-ROM - Gniazda PCI: 2 gniazda PCI pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI Express x1 typu low; - porty USB: 6 sztuk - drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD). Certyfikat CE-IVD dla aparatu obejmujący również oprogramowanie do wykonywania testów diagnostycznych. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów diagnostycznych (CE-IVD) oraz odrębne oprogramowanie badań naukowych. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oddzielne bazy danych (profile, wyniki, dane próbek) dla testów diagnostycznych i aplikacji naukowych |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK, podać |  |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | podać |  |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | podać |  |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | podać |  |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 12 |  | 12 miesiące – 0 pkt. 13 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego (2 osoby)Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |